ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара бр. ЈН/1000/0517/2018

„Meрна кола и мерни инструменти“

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.114364 /3 -2019   од      27.02.2019. године)

Београд, фебруар 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),( у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 419780/1-18. oд 27.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 12.01.419780/2-18. oд 27.08.2018. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара  „Мерна кола и мерни инструменти“

ЈН/1000/0517/2018

# Садржај конкурсне документације:

# страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 40 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 45 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 46 |
| 7. | Обрасци и Прилози | 64 |
| 8. | Модел уговора | 83 |

Укупан број страна документације: 94

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца Скраћени назив: | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13 ЈП ЕПС |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Добра: Мерна кола и мерни инструменти |
| Опис сваке партије | Jавна набавка је обликована у две партије: Партија 1: Мерна кола за локацију кварова на кабловским водовима и припадајући уређаји Партија 2: Покретно испитна мерна лабораторија за испитивање и мерење струјних, напонских и енергетских трансформатора са припадајућим уређајима |
| Циљ поступка | закључење уговора |
| Контакт | Мира Паљић e-mail: mira.paljic@eps.rs Александра Адамовић e-mail: aleksandra.adamovic@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: Набавка добара -  Мерна кола и мерни инструменти

Назив из општег речника набавке: Meрни инструменти

Ознака из општег речника набавке: 38300000-8;

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, начин и место испоруке добара)

  - Врста и количина добара

Мерна кола и мерни инструменти

3.1.1. ПАРТИЈА 1. Мерна кола за локацију кварова на кабловским водовима и припадајући уређаји

ТРОФАЗНО МЕРНО ВОЗИЛО (110kV DC испитивање, ударни генератор 25/50kV 2000J)    количина:    4 комада

Минимални технички захтеви за трофазно мерно возило (110kV DC испитивање, ударни генератор 25/50kV 2000J)

1. Управљање:

• Контролна јединица за аутоматско управљање путем високонапонског прекидача, који омогућава избор фазе и уређаја. Управљање појединачним уређајима се врши путем моторизованог високонапонског прекидача. Приказ стања, изабране методе рада, напона и других информација, врши се на дисплеју контролне јединице. Избор уређаја/методе рада и фаза мора бити доступан директно преко припадајућег тастера додељеног сваком уређају/методи и фази.

2. Мерење изолације:

• Интегрисано мерење отпора изолације са 500 и 1000 V

• Приказ резултата у мерном подручју Riso: 1 Ω - 2 GΩ, и 1 kΩ - 2 GΩ

• Подржавање мерења L-L и L-N и метода PI и DAR

3. VN испитивање

• DC испитивање у подручју од 0 до минимално 110 kV и In 5 mА

• VLF испитивање у подручју од 0 до минимално 54 kV (54 kVRms), са фреквенцијом 0,1 Hz, капацитет 5 µF код фреквенције 0,1 Hz и 54 kVRms

4. Макро локација:

• Ехометар

• Мерно подручје од 20 м до 1280 км (код в/2 = 80м/ус).

• Аутоматско подешавање параметара, са опцијом ручног подешавања.

• Аутоматско препознавање краја кабла и места квара.

• Најмања ширина импулса 20 ns или мања, слободно подесива.

• Подешавање брзине V/2 у подручју од 10 до 150 m/μs.

• Функција прогресивног појачања примљеног сигнала, која омогућује да се сви детектовани „догађаји“ на траси презентују са истом амплитудом

• Улаз за три фазе, приказ у бојама.

• NN методе:	1) директно,

2) разлика,

3) упоређивање.

• ВН методе:	1) метода светлосног лука 3 / 6 / 12 / 25 / 50 kV (АРМ метода)

2) метода издихавања напонског таласа (Decay) до 110kV

3) струјно рефлексна метода (ICE) до 50kV,

4) АРМ метода са пропаљивачем од 0 – 15 kV

НАПОМЕНА: код методе светлосног лука при раду са великим ударним генератором 25/50 kV, енергија малог ударног генератора 3/6/12 kV, се користи за стабилизацију светлосног лука на месту грешке, што је од великог значаја за добијање добрих резултата мерења код дугачких каблова и грешака у спојницама где је продрла влага.

• Пропаљивач са DC напонским подручјем од 0 до 15 kV и струјом пропаљивања до 25 А.

5. Микро локација:

• Мали ударни генератор са напонским подручјима од 0 до 3 / 6 / 12 kV и енергијо 1000 J у сваком подручју.

• Велики ударни генератор са напонским подручјима од 0 до 25 / 50 kV и енергијом 2500 Ј, код максималног напона на сваком подручју. Неопходно је да енергија  код великог ударног генератора, у опсегу напона од 35 до 50kV, увек буде већа од 1000 Ј, без обзира на изабрани напон, при чему се максималних 2500Ј постиже на максималном напону од 50kV.  Напон слободно подесив.

• Тонски генератор, три активне фреквенције, 491Hz, 982Hz, 8440Hz, које нису целобројни умножак 50 Hz , излазна снага мин. 200 W, снага подесива у више корака, са аутоматским прилагођивањем излазне импедансе. Излазни сигнал у континуалном или импулсном режиму. Могућност истовременог емитовања све три активне фрекфенције. Могућност емитовања кодираног сигнала који на страни пријемника омогућује детектовање смера емитовања струје кроз кабл који се испитује.

6. Преносни уређаји:

• Универзални тонски пријемник, уз свако мерно возило потребно је испоручити по 1 комад, са једнаким фреквенцијама као уграђени тонски генератор, и подржавање пасивнога начина са 50 Hz. Пријемник мора подржавати методу минимума, максимума, комбинацију минимума и максимума, као и могућност утврђивања правца струје у траженом проводнику.

- Активна фреквенција пријемника сигнала, 491Hz, 982Hz, 8440Hz

- Пасивне фреквенције пријемника сигнала, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz

- Три мода рада пријемника сигнала

- Дубина детектовања кабла-за активне фреквенције од 0,3-6 m

- Одређивање смера струје у каблу, емитоване од стране генератора сигнала

- Графички LCD екран са приказом интензитета пријемног сигнала и позиције

кабла (лево-десно) у односу на пријемник

- Динамички опсег, више од 100 dB

- Радна температура од -20C do +50C

• Уређај за пријем ударног таласа, уз свако мерно возило потребно је испоручити по 2 комада, у комбинацији са галванометром, са индикацијом звучног и електро-магнетног сигнала, комплетан са слушалицама и прибором. Аутоматско искључивање слушалица код додира са подним микрофоном, аутоматско поништавање шума из околине, дисплеј у бојама, приказ положаја кабла, компас (показивање смера квара). Остале карактеристике:

Пријемник:

- Екран: TFT екран у боји, резолуције 320х240 тачака

- Здравствена заштита: ограничење гласности на  84dB(A)

- Појачање:>120 dB, аутоматско

- Напајање:6 х R6 Alkal-Mangan батерије

- Аутономија: >10 сати

- Заштита: IP 54

- Димензије (В х Ш х Д): 65mm x 225mm x 100mm

- Тежина: 0,9kg (са батеријама)

Сензор:

- Димензије: спољни пречник  230mm

- Висина: 140mm

- Дужина ручице: подесива од 450 – 750mm

- Тежина: 2,2kg (са батеријама и ручицом)

- Динамичко подручје: 
º ел.маг. канал >110 dB

º аудио канал >110 dB

- Фреквентно подручје: од 100 – 1500Hz

- Заштита: IP 65

• Уређај за селекцију каблова у рову, уз свако мерно возило потребно је испоручити по 1 комад, Уређај се састоји од:

- генератора сигнала и

- пријемника сигнала

и намењен је за коришћење на кабловима у безнапонском стању.

Карактеристике:

- Напон импулса генератора сигнала, већи од 50V DC.

- Струја импулса генератора сигнала до 110A.

- Такт генератора сигнала 30 импулса у минути.

- Ширина импулса до 75ms.

- Напајање, 100-240V, 50/60Hz или из интерних батерија 12V DC.

- Аутономија рада на интерне батерије, минимум 4 сата.

- Време пуњења батерија до 6 сати.

- Тежина, Мања од 2 kg.

- Заштита, IP 54.

- Сензор пријемника сигнала су струјна клешта, пречника минимум 110mm.

- Појачање пријемника сигнала, подесиво у опсегу 3dB do 24dB.

- Напајање, интерне алкалне батерије.

- Аутономија рада на интерним батеријама, већа од 45 сати.

- Тежина уређаја, мања од 1/2 kg.

• Мерни точак за одређивање дужине трасе, уз свако мерно возило потребно је испоручити по 1 комад.

7. Каблови за прикључење мерног возила

• Три једно-жилна ВН прикључна кабла одговарајућег напонског нивоа, дужине 50 м или више, на бубњу са моторним  или мануелним погоном. Кабловски завршеци треба да су опремљени са МЦ главама и могућност употребе различитих прикључака.

• Кабл за мрежно напајање, дужине 50 м или више, на бубњу са моторним погоном.

• Кабл за заштитно уземљење, дужине 50 м или више, на бубњу са моторним погоном.

8. Независно напајање

• Возило мора имати извор сопственог-помоћног напајања одговарајуће снаге у случају испада мрежног напајања. Помоћно напајање-агрегат треба да се монтира испод хаубе возила и мора бити спрегнут на мотор самог возила. Мора непрекидно да напаја систем у раду у случају одсутности мрежног напона.

9. Возило

• Одговарајући комби, са дизелским мотором, минималне снаге 100 кW. Погон на сва 4 точка.

• Додатни захтеви за возило: АБС, магленке, високи кров, клизна бочна врата са прозором са десне стране, задња врата са прозором, отварање у луку 270о, стабилизатор на предњој и задњој осовини, јачи амортизери, преградни зида између радног простора и кабине возача, радио пријемник са ЦД или УСБ, централно закључавање са даљинским управљањем, клима уређај у кабини возача, жута ротирајућа светла на крову возила, електрично отварање прозора у возачкој кабини са Л и Д стране, осим седишта за возача, на сувозачком месту треба да је клупа за два путника.

10. Сигурност:

- Возило мора испуњавати следеће прописе о:

- сигурности ДИН ЕН 61010-1 или „одговарајуће“,

- електро-магнетске компатибилности ДИН ЕН 50081-2 или „одговарајуће“,

- индикација стања мерне опреме ДИН ВДЕ 0104 или „одговарајуће“.

- Систем мора подржавати следеће сигурносне модусе:

- контрола потенцијала шасије

- пораст напона

- контрола отпора петље (заштитно-радно уземљење)

- контрола отварања врата у кабини високонапонског простора.

11. Општи захтеви:

• У возилу мора бити уграђен командни пулт и столица, тако да омогућава извођење мерење из самог возила.

• У возилу морају бити уграђени сви потребни каблови за прикључење уређаја на мерни кабл, напајање уређаја и извођење одговарајућих сигурносних мера.

• Возило мора бити термичко и звучно изоловано.

• У радној кабини мора бити уграђена електрична грејалица за рад зими.

• Под у возилу мора имати неклизајућу и водо- отпорну облогу.

• Возило треба да има одговарајуће ормаре са фијокама за мале уређаје, који нису фиксно уграђени у возило, као и за остали мали прибор.

УРЕЂАЈ ЗА МИКРОЛОКАЦИЈУ КВАРОВА   количина: 5 комада

Техничка спецификација уређаја за микролокацију кварова

Уређај за локацију ударног таласа  са звучним и електро-маг. пријемом  на подземним кабловима са следећим карактеристикама :

Пријемник:

- Екран: TFT екран у боји, резолуције 320х240 тачака

- Здравствена заштита : ограничење гласности на  84dB(A)

- Појачање: >120 dB, аутоматско

- Напајање: 6 х R6 Alkal-Mangan батерије

- Аутономија: :>10 сати

- Заштита: IP 54

- Димензије (В х Ш х Д): 65mm x 225mm x 100mm

- Тежина: 0,9kg (са батеријама)

Сензор:

- Димензије: спољни пречник  230mm

- Висина: 140mm

- Дужина ручице: подесива од 450 – 750mm

- Тежина: 2,2kg (са батеријама и ручицом)

- Динамичко подручје: ел.маг. канал >110 dB

аудио канал >110 dB

- Фреквентно подручје: од 100 – 1500Hz

- Заштита: IP 65

- Посебне функције: Аутоматско потискивање шума , Аутоматско искључивање слушалица, Графички приказ положаја кабла у односу на пријемник, Графички приказ смера квара у односу на пријемник, Пливајући сензор за стабилност микрофона од угла од 45 степени.

УРЕЂАЈИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ КАБЛОВА  количина: 5 комада

Техничка спецификација уређаја за селекцију каблова

Уређај за селекцију каблова

1.1 Уређај се састоји од:

- генератора сигнала и

- пријемника сигнала

и намењен је за коришћење на кабловима у безнапонском стању.

1.1.1. Напон импулса генератора сигнала, већи од 50V DC.

1.1.2. Струја импулса генератора сигнала до 110A.

1.1.3. Такт генератора сигнала 30 импулса у минути.

1.1.4. Ширина импулса до 75ms.

1.1.5. Напајање, 100-240V, 50/60Hz или из интерних батерија 12V DC.

1.1.6. Аутономија рада на интерне батерије, минимум 4 сата.

1.1.7. Време пуњења батерија до 6 сати.

1.1.8. Тежина, Мања од 2 kg.

1.1.9. Заштита, IP 54.

1.2.1. Сензор пријемника сигнала су струјна клешта, пречника минимум 110mm.

1.2.2. Појачање пријемника сигнала, подесиво у опсегу 3dB do 24dB.

1.2.3. Напајање, интерне алкалне батерије.

1.2.4. Аутономија рада на интерним батеријама, већа од 45 сати.

1.2.5. Тежина уређаја, мања од 1/2 kg.

Техничка документација која се доставља уз понуду

Као доказ испуњености захтева техничких карактеристика понуђене опреме, понуђач је дужан да достави каталошки материјал или да наведе адресу web странице где се то може утврдити.

НАПОМЕНА: у случају да се у фази стручне оцене понуде, посумња у веродостојност података у достављеном каталошком материјалу, наручилац задржава право да од понуђача затражи да се карактеристике понуђене опреме презентују/докажу на конкретним уређајима, које ће понуђач о свом трошку допремити на адресу наручиоца, а у року који ће наручилац накнадно одредити и о чему ће бити обавештени сви понуђачи који су поднели понуде, који ће моћи да изврше увид у конкретне уређаје.

- Документација која се доставља приликом испоруке добара

Документација која се доставља приликом испоруке добара је следећа:

1. Каталог испоручене опреме,

2. Корисничко упутство за испоручену опрему,

3. Фабрички атест за испоручену опрему,

4. Уз свако возило је потребно доставити и сву неопходну документацију, укључујући и документацију која се односи на хомологацију, која је неопходна за регистрацију возила, осим техничког прегледа који ће извршити сам корисник.

- Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 12 (словима: дванаест) месеци од дана ступања Уговора на снагу. Могућа је сукцесивна испорука добара.

- Место и паритет испоруке добара

Место испоруке је локација трафостанице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд.

Понуда се даје на паритету:

- за домаће Понуђаче: FСO истоварно место  у складиште Наручиоца на локацији трафостанице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд, са урачунатим зависним трошковима;

- за стране Понуђаче: DАP истоварно место  у складиште Наручиоца на локацији трафостанице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд (Incoterms 2010).

У понуђену цену страног понуђача биће урачунате и царинске дажбине.

Понуђачи који нуде добра на паритету DАP истоварно место  у складиште Наручиоца (Incoterms 2010) дужни су да уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР 1.

Понуђач ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1.

Уколико Понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати,  директном дознаком на текући рачуни овлашћеног шпедитера Наручиоца, Транспортшпед д.о.о. Београд.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

Понуђач се обавезује да испоручи добра која су предмет набавке и која испуњавају све понуђене карактеристике достављене у понуди.

Прелазак својине и ризика на испорученом добру које се испоручуе по овој јавној набавци, са Понуђача на Наручиоца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добра на локацији Наручиоца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметног добра до места испоруке пада на терет Понуђача.

У случају да Понуђач не изврши испоруку добра у уговореном року, Наручилац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције у целости, као и право на раскид Уговора.

- Квантитативни и квалитативни пријем добара

Квантитативни пријем

Понуђач се обавезује да писаним путем обавести наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 4 (совима: четири) радна дана пре планираног датума испоруке.

Пријем добара констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и провером:

- да ли је испоручена уговорена количина;

- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању;

- да ли су добра без видљивог оштећења;

- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација и то:

1. Каталог испоручене опреме,

2. Корисничко упутство за испоручену опрему,

3. Фабрички атест за испоручену опрему,

4. За свако возило комплетна документација која се односи на хомологацију, која је неопходна за регистрацију возила.

У случају да дође до одступања од уговореног, понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Квалитативни пријем

Квалитативни пријем ће се обавити приликом испоруке добара уз присуство овлашћених представника наручиоца и понуђача, на локацији трафо станице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд.

Квалитативни пријем ће се извршити у складу са важећим техничким прописима и стандардима.

Сматра се да је квантитативни и квалитативни пријем извршен сачињавањем и потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему без примедби од стране овлашћених представника Купца и Продавца

Гарантни рок

Гарантни рок за испоручена добра је минимум 12 (словима: дванаест) месеца од дана испоруке и обострано потписивања Записника о квантитативном и квалитативно пријему добра без примедбе.

Понуђач гарантује за квалитет и понуђене параметре испорученог добра.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Рок за одзив и извршење дијагностике је максимално 10 (словима: десет) дана, од писменог позива наручиоца.

Рок за отклањање недостатака је максимално 30 (словима: тридесет) дана од писменог позива наручиоца.

У случају да није могуће отклонити квар/недостатак у року од 30 (словима: тридесет) дана због комплексности квара, што ће овлашћена лица Купца за контролу и праћење реализације уговора записнички констатовати, у том случају се  мора ангажовати овлашћени сервис произвођача мерних кола или Произвођач, и у том случају рок за отклањање квара је максимално 90 (словима: деведест) дана од констатовања квара који није могуће отклонити без стручности Произвођача или овлашћеног сервиса од стране произвођача мерних кола.

Трошкови замене, односно поправке и транспорта (транспорт до фабрике, увозне и извозне таксе са шпедитерским услугама, осигурање до места испоруке и све остале зависне трошкове) сноси понуђач. У том случају се продужава гарантни период за период колико су добра била ван функције.

3.1.2. ПАРТИЈА 2 - Покретно испитна мерна лабораторија за испитивање и мерење струјних, напонских и енергетских трансформатора са припадајућим уређајима

МЕРНА КОЛА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРА         количина:  2 комада

Минимални технички захтеви за мерна кола за испитивање трансформатора

- Испитивање параметара енергетских трансформатора

Преносни трофазни систем за испитиваање енергетских трансформатора који омогућава испитивања на све три фазе истовремено. Систем се састоји из само једне хардверске јединице, која самостално испитује следеће параметре трансформатора:

- Преносни однос

- Струја побуде

- DC отпор намотаја

- Динамички отпор /провера теретног регулатора

- Спрега

- Демагнетизација

- Импеданса кратког споја / реактанса расипања

- Фреквентни одзив губитака расипања

- Губици снаге на ниском напону

- Испитивање фактора снаге/фактора дисипације енергетских трансформатора

Преносни систем омогућава вршење мерење фактора снаге / фактора  дисипације у опсегу од 15 Hz до 400 Hz.  Неопходно је да систем садржи високонапонски извор, референтни кондензатор и мерну електронику. Систем треба да има излазни напон до 12 kV, струје до 300 mA и да постиже лабораторијску прецизност, чак и у окружењима са снажним интерференцијама.

- Дијагностика механичких и електричних проблема у језгрима, намотајима и спојевима енергетских трансформатора

Преносни систем који путем принципа фреквентног одзива врши дијегностику механичких и електричних проблема у језгрима, намотајима и спојевима енергетских трансформатора. Систем треба да детектује следеће проблеме:

- Аксијална и радијална деформација намотаја

- Померај између намотаја ВН и НН

- Делимични колапс намотаја

- Скраћени или отворени навоји

- Неправилно уземљење језгра или екрана

- Померање језгра

- Разбијена стезна структура

- Проблематика унутрашњих спојева

Систем треба да има следеће карактеристике:

- Фреквентни опсег: 1 Hz…..30 MHz

- Динамички опсег: већи од 150 Db

- Радна температура: -10 °C ... + 55 °C

- Максимална мaса система без каблова: 1,8 kg

- Неинвазивна детекција влаге у папирној изолацији трансформатора

Преносни систем за неинвазивну детекцију влаге у папирној изолацији  трансформатора следећих карактеристика:

| - Извор напона |  |
| --- | --- |
| - Мерни напон | 200 Vpeak |
| - Максимална трајна излазна струја | 50 mApeak |

| - Фактор снаге / дисипациони фактор,капацитивност |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Опсег дисиспационог фактора |  | 0...10 |
| - Тачност за1 - 1 mHz < f <100 Hz - f < 1 mHz and f > 100 Hz |  | 1 % + 3 × 10-4 2 % + 5 × 10-4 |
| - Капацитивиност |  | 10 pF ... 100 μF |
| - Тачност |  | 0.5 % + 1 pF |
| Мерење струје у временском домену (PDC+) |  |  |
| - Опсег |  | ±10 mA |
| - Тачност |  | 0.5 % ± 1 pA |
| Спектроскопија у фреквентном домену (FDS) |  |
| - Мерни напон | 200 Vpeak |
| - Мерна струја | ±50 mApeak |

| Фреквентни опсези |  |
| --- | --- |
| - FDS фреквентни опсег | 5 kHz ... 10 μHz |
| - FDS & PDC+ фреквентни опсег | 5 kHz ... 10 μHz |
| - PDC+ фреквентни опсег | 100 mHz ... 10 μHz |

| Типично време мерења (FDS & PDC+) |  |
| --- | --- |
| - 1 kHz ... 1 mHz | 9 минута |
| - 1 kHz ... 100 μHz | 15 минута - 54 минута |
| - 1 kHz ... 10 μHz | 30 минута- 1 сат и 44 минута |

| Механички подаци/напон напајања |  |
| --- | --- |
| - Максимална маса | 2.3 kg / (без мерних каблова) |
| - Напон напајања | 85 V ... 265 V |
| - Фреквенција | 50 Hz ... 60 Hz |

1 За капацитивности > 100 μF користећи фабричка подешавања

- Испитивање напонских мерних трансформатора

Уређај је преносни и омогућава аутоматско тестирање и калибрацију свих типова напонских мерних транформатора, како на терену тако и у контролисаним условима ( лабораторији).

Уређај омогућује директно снимање мерених резулата на флеш меморију.

Уређај испуњава захтеве о електромагнетној компатибилности и то:

Директива  2004 / 108 / EC  и  Директива 2006/95/EC

Функције које уређај омогућава су:

- Аутоматско прецизно одређивање преносног односа напонског трансформатора и тачности фазног угла за сваки секундарни намотај посебно и то:

· узимајући у обзир различите вредности номиналног напона

· узимајући у обзир различите вредности оптерећења

· под оптерећењем и без оптерећења (преосталих секундарних намотаја)

- Мерење отпорности секундарних намотаја НТ

- Одређивање карактеристика магнећења

- Мерење струје расипања

- Аутоматска процена резултата у погледу класе тачности у складу са унапред дефинисаним IEC и IЕЕЕ стандардом

- Провера класе тачности НТ  (до 5 секундарних намотаја у току једног циклуса мерења , укључујући отворене делта намотаје)

- Мерење оптерећења

Преглед техничких карактеристика:

- Улазни напон: 100 VAC ... 240 VAC

- Дозвољени улазни напон: 85 VAC ... 264 VAC

- Фреквенција: 50 Hz / 60 Hz

- Дозвољена фреквенција: 45 Hz ... 65 Hz

- Улазна снага: 500 VA

- Стандардни конектор: AC Утичница према IEC 60320

- Излазни напон: 0 ... 120 VDC, 0 ... 40 VAC

- Излазна струја : 0 ... 5 А Ieff (15 А Imax)

- Излазна снага: 0 ... 400 VA eff (1 500 VA max)

- Максималне димензије уређаја (Š × V × D): 360 × 285 × 145 mm

- Максимална тежина уређаја: 7,8 kg (без прибора )

- Радна температура: -10 ° C ... + 50 ° C

- Температура складиштења: -25 ° C ... + 70 ° C

- Релативна влажност: 5% ... 95%, без кондензације

Високонапонски извор(voltage booster):

- Максималне димензије уређаја (Š × V × D) 358 × 230 × 114 mm

- Максимална тежина уређаја: 7,3 kg (без прибора )

За индуктивне НТ:

Мерење преносног односа:

Преносни однос 	          Напонски ниво 	          Типична тачност

1 ... 350 		           0,6 kV... 35 kV 		0,05%

> 350 ... 2 450 	        > 35 kV ... 245 kV	            0,07%

Мерење фазног помераја:

Преносни однос 	     Напонски ниво 	  Типична тачност

1 ... 350 		        0,6 kV... 35 kV 		1 min

> 350 ... 2 450 	      > 35 kV ... 245 kV	            2 min

Мерење отпора намотаја

Резолуција 		Гарантована тачност 	Типична тачност

1 mΩ		 	0,1% + 1 mΩ		           0,05%

За капацитивне НТ:

Мерење преносног односа:

Преносни однос 	Напонски ниво 	Типична тачност

300 ... 8000 	> 30 kV ... 800 kV	0,07%

Мерење фазног помераја:

Преносни однос 	Напонски ниво 	Типична тачност

300 ... 8000 	> 30 kV ... 800 kV	2 min

Мерење отпора намотаја

Резолуција 		Гарантована тачност 	Типична тачност

1 mΩ		 	0,1% + 1 mΩ		            0,05%

- Испитивање струјних мерних трансформатора

Уређај је преносни и омогућава аутоматско тестирање свих типова струјних мерних транформатора који имају мало расипање флукса, како на терену, тако и у контролисаним условима ( лабораторији).

Техничке карактеристике:

| Tачност преносног односа: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коефицијент | 1 ... 2000 | 0.02 % (типична) / 0.05 % (гарантована) |
| Коефицијент | 2000 ... 5000 | 0.03 % (типична) / 0.1 % (гарантована) |
| Коефицијент | 5000 ... 10000 | 0.05 % (типична) / 0.2 % (гарантована) |

Фазни померај:

- Резолуција  0.1 min

- Тачност 1 min (типична) / 3 min (гарантована)

Отпор намотаја:

- Резолуција 1 mΩ

- Тачност 0.05 % (типична) / 0.1 % + 1 mΩ (гарантована)

Напајање:

- Улазни напон 100 VAC ... 240 VAC

- Дозвољени улазни напон 85 VAC ...264 VAC

- Фреквенција 50 / 60 Hz

- Дозвољена фреквенција 45 Hz ... 65 Hz

- Улазна снага 500 VA

- Стандардни прикључак за наизменичну струју IEC 60320

Излаз

- Излазни напон  0 ... 120 VAC

- Излазна струја 	 0 ... 5 Aeff (15 Apeak)

- Излазна снага   0 ... 400 VAeff (1500 VApeak)

Амбијентални услови

- Радна температура -10 °C ... + 50 °C

Сертификати из независних лабораторија (института)

- KEMA

- PTB

- Wuhan HV Research

Могућности испитивања:

Аутоматска провера у складу са: - IEC 61869-2 / 60044-1, или IEEE C57.13 за СМТ класе тачности ≥ 0.3 - IEC 61869-2 / 60044-1 / 60044-6 / IEEE C57.13 / C57.13.6 за СМТ класе тачности ≥ 0.1

- Одређивање фактора ALF/ALFi и FS/FSi, Ts, и композитне грешке за номинално оптерећење и стварно оптерећење

- Мерење преносног односа и фаза СМТ узимајући у обзир номинално оптерећење и стварно секундарно оптерећење

- Мерење отпора намотаја СМТ (примарно и секундарно) - Крива побуде СМТ и то:

- Мерење карактеристика сатурације

- Поређење криве побуде са референтном кривом

- Провера фаза и поларитета СМТ

- Мерење секундарног оптерећења

- Аутоматска демагнетизација СМТ после испитивања

- „Погоди шта пише на таблици“ – функција за СМТ са непознатим подацима

- Даљински контролни интерфејс

- Брзи тест: Интерфејс за мануелно испитивање (L, Z, R, преносни однос, поларитет, оптерећење и слично.)

- Симулација измерених података са различитим оптерећењима и струјама

- Мерење тачке колена за напон од 1 V до 30 kV

- Мерење транзијентног понашања TPS, TPX, TPY и TPZ типова СМТ

- Одређивање транзијентног димензионог фактора (Ktd)

- Узимање у обзир циклуса задатака C-O / C-O-C-O, то јест систем поновног укључења

- Могуће је тестирање СМТ за фреквенције од 50 Hz

- Могуће је тестирање СМТ за фреквенције од 60 Hz

- Гасно-хроматографска анализа трафо уља

Уређај за гасно-хроматографску анализу трафо уља треба да мери без сметњи  9 гасова у свим врстама  трафо уља и то према ASTM 3612 метода C и IEC 60567. Уређај је преносног типа и напаја се на батерије које му омогућавају до 7 сати рада на терену.

МОБИЛНА ВН СТАНИЦА (ВОЗИЛО) ЗА СТРУЈНО ИСПИТИВАЊЕ РЕЛЕЈНЕ ЗАШТИТЕ   количина:  2 комада

Минимални технички захтеви за мобилну ВН станицу (возило) за струјно испитивање релејне заштите

- Испитивање ВН примарне опреме

- Уређајем за испитивање ВН примарне опреме  се може управљањати и преко рачунара.

- Уређај мора да буде надоградив ради проширивања испитних функција, софтверски и хардверски, употребом додатног прибора

- Сви софтверски модули уређаја треба да генеришу испитне извештаје

- Уређај може да мери импедансу вода

- Уређај треба да мери позитивну и нулту секвенцу импедансе (Z1, Z0) као и к - фактор (kL, RE/RL and XE/XL, k0).

Техничке карактеристике уређаја

| Опис | Јед. мере | Захтев |
| --- | --- | --- |
| СТРУЈНИ ИЗВОРИ |  |  |
| Струјни извор до 800A, AC | ком 1 | 200 A >2h, до 800 A 20 sec; |
| Струјни извор до 400A, DC | ком 1 | 200 A >2h, 400 A до 2 min. |
| Поларисани струјни извор до 6A/130V, AC | ком 1 | 6/3 A/55/110V >2h |
| Струјни извор DC 6A | ком 1 | 6A/60V >2h |
| Тачност |  | ≤ 0.10% очит.; ≤ 0.10% рег.; ≤ 0.100 при 800A ≤ 0.20% очит.; ≤ 0.05% рег.; при 400A |
| НАПОНСКИ ИЗВОРИ |  |  |
| Високонапонски извор до 2 kV, AC | ком 1 | 2kV/1.25A, 1min 2kV/0.5A >2h 1kV/2.5A, 1min 1kV/1.0A >2h 500V/5.0A, 1min 500V/2.0A >2h |
| Тачност |  | ≤ 0.05% очит.; ≤ 0.05% рег.; ≤ 0.100 при 2000V ≤ 0.05% очит.; ≤ 0.05% рег.; ≤ 0.150 при 1000V ≤ 0.05% очит.; ≤ 0.05% рег.; ≤ 0.200 при 500V |
| НАПАЈАЊЕ |  |  |
| Номинални напон напајања |  | 100 V-240 V AC, 16 A |
| Подносив напон напајања |  | 85 V-264 V AC |
| Номинална фреквенција |  | 50/60 Hz |
| Потрошња |  | 3500 VA, макс. 7000 VA до 10 sec. |
| Повезивање на напајање |  | Стандард AC прикључак (IEC 60320) |
| Радна температура/влажност |  | -100 C.......+550 C/5%.......95% |
| БИНАРНИ УЛАЗИ |  |  |
| Најмањи број улаза |  | 1 |
| Критерујум тригеровања |  | Контакт без потенцијала или напон до 300V DC |
| Улазна импеданса |  | >100kohm |
| Одзив |  | 1ms |
| МЕРНИ УЛАЗИ |  |  |
| Струјни мерни улаз | ком 1 | 0 до 10 A, AC; ул. имп. < 0.1ohm; мерна грешка <0.05% 0 до 10 A, DC; ул. имп. < 0.1ohm; мерна грешка <0.03% |
| Напонски мерни улаз | ком 1 | 0 до 300 V, AC; ул. имп. 500kohm; мерна грешка <0.05% |
| Напонски мерни улаз | ком 1 | 0 до10 V, DC; мерна грешка <0.03% |
| Напонски мерни улаз за мале напоне | ком 1 | 0 до 3V, AC: ул. имп. 10 Mohm мерна грешка <0.03% |
| ИНТЕРФЕЈС |  |  |
| Конекција са рачунарском мрежом |  | Ethernet прикључак –мин. 10/100 Mbit/s, RJ45 |
| USB меморијски стик |  | Да |
| HMI за директан приступ уређају |  | Да |
| ИНТЕРНА ЗАШТИТА |  |  |
| Сви струјни и напонски извори морају бити опремљени заштитом од преоптерећења и кратких спојева , као и од спољашних високих напона, транзијентних сигнала и прегревања. |  | Да |

Уз  горе описани уређај треба испоручити следеће помоћне уређаје:

- Помоћни уређај за галванску изолацију између тестираног вода и самог уређаја

- Помоћни уређај за заштиту од изненадног пренапона

- Помоћни уређај за појачавање струје до 2000 А

- Испитивање прекидача

Уређај за испитивање параметара прекидача:

- Могућност истовременог снимања за три независна пола трополног прекидача 110 кV са три независна моторноопружна погона;

Мери карактеристике:

- 3х2 главна контакта (статичка и динамичка отпорност главних контаката , време отварања, време затварања, брзине кретања покретних контаката са ротационим давачима).

- 6 помоћних контаката (трајање отварања и затварања безнапонских и напонских контаката)

- Могућност снимања циклуса прекидача C, О, C-О, О-C, О-C-О, СО-СО, ОС-ОС и О-СО-СО

- 3 калема за искључење (напон, струја, отпор, трајање импулса),

- 3 калема за укључење (напон, струја, отпор, трајање импулса),

- Мерење карактеристика 6 калема ( 3 искључења + 3 укључења ) директно, када импулсе генерише сам уређај са могућношћу задавања вредности напона командовања од 0 до 300V DC (напон, струја, отпор, трајање импулса),

- Мерење карактеристика 4 калема (3 искључења + 1 укључење ) индиректно, преко 4 струјна кљешта, када се импулси генеришу спољним командовањем. (напон, струја, отпор, трајање импулса), време очекивања спољне команде минимум 60 секунди

- Могућност мерења карактеристика 3 електромотора( напон струја, време тајања навијања), директно напон генерише уређај или индиректно преко струјних клешта

- Могућност одређивања минималног напона одраде калемова за 1 калем укључења и 1 калем искључења

- Називни напон калемова и помоћних контаката 110V DC и 220V DC

- Називни напон мотора 110V DC и 220 V АС.

- Напон напајања уређаја 240 V АC

- Снага уређаја 2,4 kW трајно

- Могућност графичког и нумеричког приказа снимљених величина на временској бази

- Софтвер који омогућава снимање и анализу добијених резултата уз помоћ рачунара

- Могућност упоређивања добијених резултата са задатим граничним вредностима или са раније добијеним резултатима из базе података.

- За временску базу мерења резолуција најмање 0,025 ms

- Код снимања брзина ротационим давачима омогућује софтверско уношење податка за укупан ход покретног контакта у зависности од типа прекидача и на основу измереног угла укупног хода, преводи приказ на ход покретног контакта.

- Могућност безбедног снимања са уземљена оба краја прекидача

- Компактна изведба уређаја у јединственом кућишту за рад на терену

- Комплет са додатним прибором за сва мерења

- Уређај има атесте према одговарајућим стандардима

- Испитивање напонских мерних трансформатора

Уређај је преносни и омогућава аутоматско тестирање и калибрацију свих типова напонских мерних транформатора, како на терену тако и у контролисаним условима ( лабораторији).

Уређај омогућује директно снимање мерених резулата на флеш меморију.

Уређај испуњава захтеве о електромангнетној компатибилности и то:

Директива  2004 / 108 / EC  и  Директива 2006/95/EC

Функције које уређај омогућава су:

- Аутоматско прецизно одређивање преносног односа напонског трансформатора и тачности фазног угла за сваки секундарни намотај посебно и то:

· узимајући у обзир различите вредности номиналног напона

· узимајући у обзир различите вредности оптерећења

· под оптерећењем и без оптерећења (преосталих секундарних намотаја)

- Мерење отпорности секундарних намотаја НТ

- Одређивање карактеристика магнећења

- Мерење струје расипања

- Аутоматска процена резултата у погледу класе тачности у складу са унапред дефинисаним IEC и IЕЕЕ стандардом

- Провера класе тачности НТ  (до 5 секундарних намотаја у току једног циклуса мерења , укључујући отворене делта намотаје)

- Мерење оптерећења

Преглед техничких карактеристика:

- Улазни напон:: 100 VAC ... 240 VAC

- Дозвољени улазни напон: 85 VAC ... 264 VAC

- Фреквенција: 50 Hz / 60 Hz

- Дозвољена фреквенција: 45 Hz ... 65 Hz

- Улазна снага: 500 VA

- Стандардни конектор: AC Утичница према IEC 60320

- Излазни напон: 0 ... 120 VDC, 0 ... 40 VAC

- Излазна струја : 0 ... 5 А Ieff (15 А Imax)

- Излазна снага: 0 ... 400 VA eff (1 500 VA max)

- Максималне димензије уређаја (Š × V × D): 360 × 285 × 145 mm

- Максимална тежина уређаја: 7,8 kg (без прибора )

- Радна температура: -10 ° C ... + 50 ° C

- Температура складиштења: -25 ° C ... + 70 ° C

- Релативна влажност: 5% ... 95%, без кондензације

Високонапонски извор(voltage booster):

- Максималне димензије уређаја (Š × V × D) 358 × 230 × 114 mm

- Максимална тежина уређаја: 7,3 kg (без прибора )

За индуктивне НТ:

Мерење преносног односа:

Преносни однос 	     Напонски ниво 	Типична тачност

1 ... 350 		        0,6 kV... 35 kV 		0,05%

> 350 ... 2 450 	      > 35 kV ... 245 kV	            0,07%

Мерење фазног помераја:

Преносни однос 	    Напонски ниво 	 Типична тачност

1 ... 350 		        0,6 kV... 35 kV 	           1 min

> 350 ... 2 450 	      > 35 kV ... 245 kV	           2 min

Мерење отпора намотаја

Резолуција 		Гарантована тачност           Типична тачност

1 mΩ		 	0,1% + 1 mΩ		           0,05%

За капацитивне НТ:

Мерење преносног односа:

Преносни однос 	          Напонски ниво 	Типична тачност

300 ... 8000 		> 30 kV ... 800 kV	0,07%

Мерење фазног помераја:

Преносни однос 	            Напонски ниво 	 Типична тачност

300 ... 8000 		> 30 kV ... 800 kV	2 min

Мерење отпора намотаја

Резолуција 		Гарантована тачност 	Типична тачност

- mΩ		 	0,1% + 1 mΩ		            0,05%

- Испитивање струјних мерних трансформатора

Уређај је преносни и омогућава аутоматско тестирање свих типова струјних мерних транформатора који имају мало расипање флукса, како на терену, тако и у контролисаним условима ( лабораторији). Уз уређај се испоручује и додатна прикључна кутија за истовремено тестирање струјних мерних трансформатора са више извода

Техничке карактеристике:

| Tачност преносног односа: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коефицијент | 1 ... 2000 | 0.02 % (типична) / 0.05 % (гарантована) |
| Коефицијент | 2000 ... 5000 | 0.03 % (типична) / 0.1 % (гарантована) |
| Коефицијент | 5000 ... 10000 | 0.05 % (типична) / 0.2 % (гарантована) |

Фазни померај:

- Резолуција  0.1 min

- Тачност 1 min (типична) / 3 min (гарантована)

Отпор намотаја:

- Резолуција 1 mΩ

- Тачност 0.05 % (типична) / 0.1 % + 1 mΩ (гарантована)

Напајање:

- Улазни напон 100 VAC ... 240 VAC

- Дозвољени улазни напон 85 VAC ...264 VAC

- Фреквенција 50 / 60 Hz

- Дозвољена фреквенција 45 Hz ... 65 Hz

- Улазна снага 500 VA

- Стандардни прикључак за наизменичну струју IEC 60320

Излаз

- Излазни напон  0 ... 120 VAC

- Излазна струја 	 0 ... 5 Aeff (15 Apeak)

- Излазна снага   0 ... 400 VAeff (1500 VApeak)

Амбијентални услови

- Радна температура -10 °C ... + 50 °C

Сертификати из независних лабораторија (института)

- KEMA

- PTB

- Wuhan HV Research

Аутоматска провера у складу са: - IEC 61869-2 / 60044-1, или IEEE C57.13 за СМТ класе тачности ≥ 0.3 - IEC 61869-2 / 60044-1 / 60044-6 / IEEE C57.13 / C57.13.6 за СМТ класе тачности ≥ 0.1

- Одређивање фактора ALF/ALFi и FS/FSi, Ts, и композитне грешке за номинално оптерећење и стварно оптерећење

- Мерење преносног односа и фаза СМТ узимајући у обзир номинално оптерећење и стварно секундарно оптерећење

- Мерење отпора намотаја СМТ (примарно и секундарно) - Крива побуде СМТ и то:

- Мерење карактеристика сатурације

- Поређење криве побуде са референтном кривом

- Провера фаза и поларитета СМТ

- Мерење секундарног оптерећења

- Аутоматска демагнетизација СМТ после испитивања

- „Погоди шта пише на таблици“ – функција за СМТ са непознатим подацима

- Даљински контролни интерфејс

- Брзи тест: Интерфејс за мануелно испитивање (L, Z, R, преносни однос, поларитет, оптерећење и слично.)

- Симулација измерених података са различитим оптерећењима и струјама

- Мерење тачке колена за напон од 1 V до 30 kV

- Мерење транзијентног понашања TPS, TPX, TPY и TPZ типова СМТ

- Одређивање транзијентног димензионог фактора (Ktd)

- Узимање у обзир циклуса задатака C-O / C-O-C-O, то јест систем поновног укључења

- Могуће је тестирање СМТ за фреквенције од 50 Hz

- Могуће је тестирање СМТ за фреквенције од 60 Hz

- Испитивање релејне заштите

Трофазни уређај за секундарно испитивање релеја

- Уређај треба да има најмање 6 струјних излаза, 4 напонска излаза, 10 бинарних улаза, 4 релејна излаза (контакти без потенцијала) и 4 бинарна излаза

- Уређајем се може искључиво управљањати преко рачунара. Уређај треба да пружа такву могућност евентуалне будуће надоградње која би му дала опцију да се њиме управља и преко таблет рачунара.

- Сви софтверски модули уређаја треба да генеришу испитне извештаје

Техничке карактеристике  уређаја:

| Опис |  | Јед. мере | Захтев |
| --- | --- | --- | --- |
| СТРУЈНИ ИЗВОРИ |  |  |  |
| Најмањи број струјних извора |  | ком | 6 |
| Минимални опсег подешавања |  |  |  |
| 6-Фазно AC (L-N) |  |  | мин. 6x32A |
| 3-Фазно AC (L-N) |  | мин. 3x64A |
| 1-Фазно AC (LL-LN) |  | мин. 1x128A |
| DC |  | 1 x(0 ...+/-180 A) |
| Снага струјних извора: |  |  |
| 6-Фазно AC (L-N) |  | гар. 6x250 W при 20 A тип. 6x430 VA при 25 A |
| 3-Фазно AC (L-N) |  | гар. 3x500 W при 40 A тип. 3x860 VA при 50A |
| 1-Фазно AC (LL-LN) |  | гар. 700/110/1100 W при 80/40/20 A тип. 1000/1740/1740 VA при 80/50/25 A |
| DC |  | гар. 1x1000W при +/-80 A тип. 1x1400W при +/-80 A |
| Тачност |  | тип.≤ 0.05% очит. +0.02% рег. гар. ≤0,15% очит. +0.05% рег. |
| Резолуција |  | ≤ 1 mA |
| Изобличење |  | ≤ 0.05% тип. ≤ 0.15% гар. |
| НАПОНСКИ ИЗВОРИ |  |  |
| Најмањи број напонских извора | ком | 4 |
| Минимални опсег подешавања: |  |  |
| 4- Фазни AC |  | мин. 4x(0... 300) V |
| Опис | Јед. мере | Захтев |
| 3- Фазни AC |  | мин. 3x(0... 300) V |
| 1- Фазни AC |  | мин. 1 x(0... 600) V |
| DC |  | 4 x (0-300)V |
| Снага |  |  |
| 4- Фазни AC |  | 4 x 75 VA тип. при 300 V 4x 50 VA гар. при 300 V |
| 3- Фазни AC |  | 3x100 VA тип. при 300V 3 x 85 VA гар. при 300V |
| 1- Фазни AC (L-N/L-L) |  | тип. 1 x200/275 VA при 300/600 V гар. 1 x150/250 VA при 300/600 V |
| DC |  | тип.1x420W при 300 V гар.1x360W при 300 V |
| Тачност |  | ≤0.08% очит. +0.02% рег. гар., при (0...300V) ≤0,03% очит.+0.01% рег. тип., при (0 ... 300 V) |
| Резолуција у опсегу 0-300V |  | ≤ 1mV, у опсегу (0 ... 30) V, 10mV, у опсегу (30-300 )V |
| Изобличење |  | ≤0,05% тип., ≤0,10% гар. при. 30-300V |
| ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗВОРА |  |  |
| ФРЕКВЕНЦИЈА |  |  |
| Ширина пропусног опсега синусоидних сигнала |  | 10 .. 1000 Hz за све канале |
| Ширина пропусног опсега транзијентних сигнала |  | dc....3 000 Hz |
| Резолуција |  | ≤ 5 µHz |
| Тачност |  | +/-0.05ppm |
| ФАЗНИ УГАО |  |  |
| Опсег подешавања угла |  | -360°....+360° |
| Резолуција |  | < 0.001° |
| Грешка при напону учестаности 50Hz |  | ≤0,05о типично ≤0,1о гарантовано |
| Грешка при струји учестаности 50Hz |  | ≤0,05о типично ≤0,2о гарантовано |
| НАПАЈАЊЕ |  |  |
| Номинални напон напајања |  | 100..240VAC (1-Фаза) |
| Подносив напон напајања |  | (85 .. 264) VAC |
| Номинална фреквенција |  | 50/60 Hz |
| Подносив фреквентни опсег |  | (45... 65) Hz |
| Повезивање на напајање |  | Стандард AC прикључак (IEC 60320) |
| БИНАРНИ УЛАЗИ |  |  |
| Најмањи број улаза |  | 10 |
| Критеријум тригеровања |  | Одабир безпотенцијалних контаката или DC напона у зависности од подешеног напона |
| Улазне карактеристике |  | 0-300 VDC подесиво или без потенцијала |
| Одабир опсега |  | 20V-300V |
| Галвански изоловани |  | 5 (2+2+2+2+2) галвански изоловане групе |
| БИНАРНИ ИЗЛАЗИ -Релејни |  |  |
| Тип |  | Софтверски контролисани, безпотенцијални релејни контакти |
| Најмањи број излаза |  | 4 |
| Прекидна моћ AC |  | Vmax:300VA lmax: 8 A Pmax: 2000VA |
| Прекидна моћ DC |  | Vmax:300VDC lmax: 8 A Pmax:50W |
| Повезивање |  | 4 mm банана прикључак |

| БИНАРНИ ИЗЛАЗИ -Транзисторски |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип |  | транзисторски |
| Најмањи број излаза |  | 4 |
| Карактеристике |  | 10 kHz; 5mA |
| Повезивање |  | 16 pin комбиновани прикључак |
| ИНТЕРФЕЈС |  |  |
| Конекција са рачунарском мрежом |  | Ethernet прикључак -мин. 10/100 Mbit/s, RJ45 |
| ИНТЕРНА ЗАШТИТА |  |  |
| Сви струјни и напонски извори морају бити опремљени заштитом од преоптерећења и кратких спојева ,као и од спољашниш високих напона.транзијентних сигнала и прегревања |  | Да |

Софтверски захтеви:

•	Брзо и једноставно ручно испитивање контролисано помоћу рачунара

•	Одређивање оперативног времена  и релација логичког тајминга на основу    секвенци

•	Одређивање прагова магнитуде, фазе и фреквенције дефинисањем сигнала рампинга

•	Репродукција COMTRADE датотека, бележење статуса бинарног улаза

•	Генерисање сигнала суперпонираних хармоника

•	Приказ статуса свих бинарних улаза и излаза поставке испитивања

•	Модул за поставку симулације AP

•	Подешавање додатног једносмерног напона

•	Контрола до три ISIO 200 јединице за проширење стандардних I/O јединица

•	Провера ожичења помоћу опционог CPOL хардвера

•	Одређивање прагова магнитуде, фазе и фреквенције дефинисањем импулсног сигнала рампинга

•	Аутоматско испитивање позитивне/негативне/нулте секвенце карактеристика прекомерне струје

•	Издвајање карактеристика прекомерна струја-инверзно време из табеле података

•	Оцене елемената импедансе помоћу дефиниције у једној тачки у Z-равни

•	Монофазно испитивање радне карактеристике и блокирање удара диференцијалних релеја

•	Испитивање функције аутоматског риклозера моделом интегралног квара

•	Оцене елемента импедансе помоћу аутоматских режима испитивања

•	Испитивање почетне функције прекомерне струје од напона за дистантне релеје

•	Свеобухватно испитивање трофазног диференцијалног релеја

•	Провера исправности устројства и ожичења заштитних уређаја

•	Аутоматско испитивање уређаја за синхронизацију и релеја за проверу синхронизације

•	Симулација стабилног стања и транзијентних земљоспојева у изолованим или компензованим мрежама

•	Репродукција и обрада COMTRADE, PL4 или CSV датотека

- Приказ осцилација напона

Уређај за приказивање осцилација у напону

Техничке карактеристике уређаја :

- Кориснички интерфејс: 7’’ WVGA u boji, TFT LCD ‘touch screen’ , 800 x 480 екран са графичким окруженјем налик  на ANDROID.

- Типови приказа на екрану: ‘split screen’ i ‘full screen’

- Број и тип канала: 4 изолована канала

- Пропусни опсег: 15 MHz

- Вертикална осетљивост: od 2.5 mV/div  do 200V / div i do 156µV/div код ‘vertical zum’ функције

- Вертикални ‘зум’: 16 пута (12 битни  A/D конвертор)

- Хоризонтални ‘зум: Директна графички зум на екрану до х100 (капацитет  складиштења до  100 kpts по каналу)

- Временска база: oд 1ns/div дo 200sec/div

- Тригеровање: предања ивица импулса, задња ивица импулса, трајање импулса, бројање импулса

- Узорковање: 2.5GS/s у ‘one-shot’ моду по сваком каналу

- Интерфејс према рачунару : Eternet, WiFi

- Посебне функције: Хармонијска анализа до 63. Хармоника по стандарду EN50160, TRMS мултиметар мод (8000 'counts')  на сва 4 канала,  LOGGER мод (трајање снимања од 2сек дo 30 дана), матетатичке функције, ФФТ анализа

- Интерна меморија : 1GB

- SD картица: уређај треба да подржава SD картицу до 32GB

- Типови фајлова који се могу снимати на осцилоскопу: cfg, trc, fct, txt, png

- Напајање: интерне надопуњиве батерије  Li-Ion и из мреже

- Припадајући програм за контролу и конфигурисање уређаја са рачунара

- Тежина: до  2.2  kg са батеријама

- IP заштита: IP 54

- Комплет опреме: уз уређај треба да се испоручи 4 напоснке сонде са програмабилним тастерима и лед светиљком, адаптером за напајанње из мреже 230V, уграђеном надопуњивом батеријом, УСБ кабл , пар испитних каблова са пипалицама 4mm, торба за ношење.

СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА СН МРЕЖЕ ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ          количина: 2 комада

Минимални технички захтеви за специјално возило за испитивање елемената СН мреже за аутоматизацију

- Испитивање релејне заштите

Техничке карактеристике уређаја:

- Уређајем се може искључиво управљањати преко рачунара. Уређај треба да пружа такву могућност евентуалне будуће надоградње која би му дала опцију да се њиме управља и преко таблет рачунара.

- Сви софтверски модули уређаја треба да генеришу испитне извештаје

- Уређај служи за испитивање трофазне заштите и пуштање у рад SCADA система. Излази јаке струје (3 x 32 А / 430 VА) треба да подржавају испитивање релеја од 5 А на оптималан начин. Уређај треба да одговори на на широк спектар задатака у инжењерингу заштите - од испитивања електромеханичких релеја до најновијих IEC 61850 IEDs.

- Максимална дозвољена маса уређаја: 13,3 кг

Софтверски захтеви:

•	Брзо и једноставно ручно испитивање контролисано помоћу рачунара

•	Одређивање оперативног времена  и релација логичког тајминга на основу    секвенци

•	Одређивање прагова магнитуде, фазе и фреквенције дефинисањем сигнала рампинга

•	Репродукција COMTRADE датотека, бележење статуса бинарног улаза

•	Генерисање сигнала суперпонираних хармоника

•	Приказ статуса свих бинарних улаза и излаза поставке испитивања

•	Модул за поставку симулације AP

•	Подешавање додатног једносмерног напона

•	Контрола до три ISIO 200 јединице за проширење стандардних I/O јединица

•	Провера ожичења помоћу опционог CPOL хардвера

•	Одређивање прагова магнитуде, фазе и фреквенције дефинисањем импулсног сигнала рампинга

•	Аутоматско испитивање позитивне/негативне/нулте секвенце карактеристика прекомерне струје

•	Издвајање карактеристика прекомерна струја-инверзно време из табеле података

•	Оцене елемената импедансе помоћу дефиниције у једној тачки у Z-равни

•	Монофазно испитивање радне карактеристике и блокирање удара диференцијалних релеја

•	Испитивање функције аутоматског риклозера моделом интегралног квара

•	Оцене елемента импедансе помоћу аутоматских режима испитивања

•	Испитивање почетне функције прекомерне струје од напона за дистантне релеје

•	Свеобухватно испитивање трофазног диференцијалног релеја

•	Провера исправности устројства и ожичења заштитних уређаја

•	Аутоматско испитивање уређаја за синхронизацију и релеја за проверу синхронизације

•	Симулација стабилног стања и транзијентних земљоспојева у изолованим или компензованим мрежама

•	Репродукција и обрада COMTRADE, PL4 или CSV датотека

- Испитивање риклозера

Уређај за испитивање реклозера:

Уређај је универзалног типа и  служи за испитивање свих врста риклозера.

Према спецификацији купца уз уређај се испоручују адаптери за оне реклозере које купац поседује.

Уређајем се управља бежичним путем преко:

- Рачунара

- Преносног рачунара

- Таблет уређаја

Софтвер уређаја има могућност креирања и извршења испитних планова, који  стандардизују испитну процедуру и редукују време испитивања.

Уређај има могућност  “GPS” временске синхронизације.

Уређај има “USB” и “ Ethernet” интерфејс.

Уређај има “LED” индикатор позиције прекидача за сваку фазу.

Уређај има безбедан, комбиновани испитни интерфејс, следећих техничких карактеристика:

- 3 х 12,5 А

- 6 Х 8 V

- 6 binarnih ulaza

- 9 binarnih izlaza

Уређај има  робусно  кућиште, које га штити од вибрација, удара, падова и лошег времена  Кућиште има заменљиви филтер прашине.

Амбијентални услови:

- Радна температура -10 °C ... +50 °C

- Складиштење и транспорт -25 °C ... +70 °C

Максимална надморска висина:

- Радна  4000 метара

- Нерадна 15000 метара

- Влажност 5 % … 95 % релативна влажност, без кондензације

- Уређај има електромагнетну компатибилност у складу са IEC 61326-1, CISPR 22,

- FCC подсекција Б, секције  15, Класа A

- Примарна и секундарна испитивања

Карактеристике  преносног, монофазног уређаја за примарну побуду, секундарну побуду и базну заштиту:

- Рад на батерије

- Графички кориснички интерфејс у колору

- Провера преносног односа код струјних и напонских трансформатора

- Провера поларитета

- Провера ожичења

- Базно испитивање заштите

- Микроомско мерење

- Мерење отпора уземљења

- Максималне дозвољене димензије уређаја 360 x 312 x 210 mm

- Робусан транспортни кофер са точкићима за ношење

- Приказ осцилација напона

Уређај за приказивање осцилација у напону

Техничке карактеристике уређаја :

- Кориснички интерфејс: 7’’ WVGA u boji, TFT LCD ‘touch screen’ , 800 x 480 екран са графичким окружењем налик  на ANDROID.

- Типови приказа на екрану: ‘split screen’ i ‘full screen’

- Број и тип канала: 4 изолована канала

- Пропусни опсег: 15 MHz

- Вертикална осетљивост: od 2.5 mV/div  do 200V / div i do 156µV/div код ‘vertical zum’ функције

- Вертикални ‘зум’: 16 пута (12 битни  A/D конвертор)

- Хоризонтални ‘зум: Директна графички зум на екрану до х100 (капацитет  складиштења до  100 kpts по каналу)

- Временска база: oд 1ns/div дo 200sec/div

- Тригеровање: предања ивица импулса, задња ивица импулса, трајање импулса, бројање импулса

- Узорковање: 2.5GS/s у ‘one-shot’ моду по сваком каналу

- Интерфејс према рачунару : Eternet, WiFi

- Посебне функције: Хармонијска анализа до 63. Хармоника по стандарду EN50160, TRMS мултиметар мод (8000 'counts')  на сва 4 канала,  LOGGER мод (трајање снимања од 2сек дo 30 дана), матетатичке функције, ФФТ анализа

- Интерна меморија : 1GB

- SD картица: уређај треба да подржава SD картицу до 32GB

- Типови фајлова који се могу снимати на осцилоскопу: cfg, trc, fct, txt, png

- Напајање: интерне надопуњиве батерије  Li-Ion и из мреже

- Припадајући програм за контролу и конфигурисање уређаја са рачунара

- Тежина: до  2.2  kg са батеријама

- IP заштита: IP 54

- Комплет опреме: уз уређај треба да се испоручи 4 напоснке сонде са програмабилним тастерима и лед светиљком, адаптером за напајанње из мреже 230V, уграђеном надопуњивом батеријом, УСБ кабл , пар испитних каблова са пипалицама 4mm, торба за ношење.

- Испитивање капацитета АКУ Батерија

Карактеристике уређаја

Пражњач батерија (један апарат, без додатних једница за пражњење) треба да буде применљив за батерије номиналних напона од 6 до 240 V. Највећа струја пражњења апарата треба бити минимално 240 А. Апарат треба бити прилагођен раду у високонапонским подстаницама и индустријском окружењу. Апарат треба да има могућност промене параметара теста током трајања теста. Апарат треба да има могућност подешења следећих параметара чијим достизањем се зауставља тест: крајњи напон батерије, време теста, измерени капацитет.

Опште спецификације:

Напон напајања		: 220V, 50Hz

Радна температура		: -10 °C do +50 °C или боље

Температура складиштења	: -40 °C do +70 °C или боље

Релативна влажност		: do 95%, без кондензације

Технички захтеви

Начини тестирања			- Самостално један апарат

- Паралелни рад више апарата

(Уколико је захтевана струја већа од највеће струје апарата на одређеном напонском опсегу)

- Један апарат уз кориштење струјних клијешта (за потребе теста пражњења уколико је батерија спојена на потрошач или се користи више јединица за пражњење)

Начини пражњења

Константна струја

Опсег: 1 – 240 A DC

Типична тачност: ± (0,5 % + 0,2 A) или боље

Таласност: највише 0,4 A

Константа снага

Осег : 0 – 19,7 kW или више

Типична тачност: ± (1% + 50 W) или боље

Константан отпор

Опсег: 1 – 300 Ω

Типична тачност: ± 1% или боље

Резолуција: до 0,1 Ω, или боље

Профилни начини пражњења	 Профил I

Профил P

Профил R

Профилни начини пражњења омогућавају  симулирање промене карактеристика терета током теста пражњења.

Екран: екран на додир у боји, дијагонале минимум 4,3”

Тежина (само апарат): < 15 kg

Тежина (апарат + преносни кофер): < 25 kg

Начин спајања са рачунаром: USB

Највећа струја пражњења на : ≥ 240,0 A

24 V и 48 V

Највеће струје пражњења преманапонским опсезима:

- 6 V / 60 A или више

- 12 V / 120 A или више

- 24 V / 240 A или више

- 48 V / 240 A или више

- 60 V / 210 A или више

- 110 V / 130 A или више

- 120 V / 140 A или више

- 220 V / 75 A или више

- 240 V / 70 A или више

Највећа снага пражњења: ≥ 19,7 kW

Додатне функције:

- Дугме за тренутно прекидање теста и напајања апарата

- Канал за мерење сигнала са струјних клешта

- Посебан канал за комуникацију 2 или више празњача у  паралелном раду, са Ethernet улазом

Мерење напона и струје

Итнерно мерење напона: Опсег 0 - 300 V DC (резолуција 0,1 V)

Типична тачност: ± (0,5% + 0,1 V) или боље

Интерно мерење струје: Опсег 0 - 300 A DC (резолуција 0,1 A)

Типична тачност: ± (0,5 % + 0,2 A) или боље

Опсег/резолуција приказа

Струја	: 0 до 2 999,9 A DC / 0,1 A

Напон : 0 до 999,9 V DC / 0,1 V

Капацитет: 0 до 9999.9999 Ah / 0,0001 Ah

Време	: 00h:00m:00s - 24h:59m:59s / 1 sec

Мерење сигнала са струјних кљешта

Опсег: 0 – 1 V DC

Однос mV/A: 1, 10 i 100

Улазна отпорност: > 1 MΩ

Заштита: Потребно је да буде уграђена заштита од пренапона, прекострује, високе

температуре

Дугме за тренутно прекидање теста и напајање апарата.

IP 20 или боље

Програм:	Достављени програм треба бити компатибилан са Windows 7, 8 i 10. Програм треба да има могућност нумеричког и графичког праћења параметара теста у реалном времену (напон батерије, подешени струја / снага / отпор, измерени капацитет, време трајања теста), те генерисање извештаја по завршетку теста.

Примењиви стандарди

IEEE 450-2010, IEEE 1188-2005, IEEE 1106-2015, IEC 60896-11, IEC 60896-22

Сигурносни стандарди: Директива 2014/35/EU (CE conform)

Електромагнетска компатибилност	: Директива 2014/30/EU (CE conform)

Примењив стандард: EN 61326-1

CAN/CSA-C22.2 No. 61010

Прибор:

1 сет	Сет струјних каблова пресека 50 mm2, дужине 3 m.

1 ком	Напојни кабал.

1 ком	Кабал за уземљење апарата.

1 ком	Транспортни кофер за апарат.

1 сет	Струјна клешта 30/300 А напајана из апарата + 5 m продужни кабал.

1 ком	Програм за праћење теста пражњења.

Минимални захтеви за возила

1.  Каблови за прикључење мерног возила

• Возило треба да има каблове за прикључење одговарајуће дужине на бубњу.

2. Независно напајање

• Возило мора имати извор сопственог-помоћног напајања одговарајуће снаге у случају испада мрежног напајања.

3. Возило

• Одговарајући комби, са дизелским мотором, минималне снаге 100 кW. Погон на сва 4 точка.

• Додатни захтеви за возило: АБС, магленке, високи кров за већа возила, клизна бочна врата са прозором са десне стране, стражња врата са прозором, отварање у луку 270 степени, преградни зид између радног простора и кабине возача, радио пријемник са ЦД или УСБ, централно закључавање са даљинским управљањем, грејање и хлађење у кабини возача и у радној кабини такође, жута ротирајућа светла на крову возила, електрично отварање прозора у возачкој кабини са Л и Д стране, осим седишта за возача, на сувозачком месту треба да је клупа за два путника.

4. Сигурност:

• Возило мора имати систем за уземљење

5. Општи захтеви:

• У возилу мора бити уграђен командни пулт и столица, тако да омогућава извођење мерење из самог возила. У возило морају бити уграђени лап топ и ласерски штампач.

• У возилу морају бити уграђени сви потребни каблови за прикључење уређаја.

• Возило мора бити термичко и звучно изоловано.

• Под у возилу нека има неклизајућу и водо-отпорну облогу.

• Возило треба да има одговарајуће ормаре са фијокама за мале уређаје, који нису фиксно уграђени у возило, као и за остали мали прибор.

Општи и додатни услови

- Техничка документација која се доставља уз понуду

Као доказ испуњености захтева техничких карактеристика понуђене опреме, понуђач је дужан да достави каталошки материјал или да наведе адресу web странице где се то може утврдити.

НАПОМЕНА:  у случају да се у току стручне оцене понуде, посумња у веродостојност података у достаљеном каталошком материјалу, наручилац задржава право да од понуђача затражи да се карактеристике понуђене опреме презентују/докажу на конкретним уређајима, које ће понуђач о свом трошку допремити на адресу наручиоца, а у року који ће наручилац накнадно одредити и о чему ће бити обавештени сви понуђачи који су поднели понуде, који ће моћи да изврше увид у конкретне уређаје.

- Документација која се доставља приликом испоруке добара

Документација која се доставља приликом испоруке добара је следећа:

1. Каталог испоручене опреме,

2. Корисничко упутство за  испоручену опрему на српском језику,

3. Фабрички атест за испоручену опрему,

4. Уз свако возило је потребно доставити и сву неопходну документацију, укључујући и документацију која се односи на хомологацију, која је неопходна за регистрацију возила, осим техничког прегледа који ће извршити сам корисник.

- Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да комплетну испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 14 (словима: четрнаест) месеци од дана ступања Уговора на снагу. Могућа је сукцесивна испорука добара.

- Место испоруке добара

Место испоруке је локација трафостанице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд.

Понуда се даје на паритету:

- за домаће Понуђаче: FСO истоварно место  у складиште Наручиоца на локацији трафостанице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд, са урачунатим зависним трошковима;

- за стране Понуђаче: DАP истоварно место  у складиште Наручиоца на локацији трафостанице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд (Incoterms 2010).

У понуђену цену страног понуђача биће урачунате и царинске дажбине.

Понуђачи који нуде добра на паритету DАP истоварно место  у складиште Наручиоца (Incoterms 2010) дужни су да уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР 1.

Понуђач ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1.

Уколико Понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати,  директном дознаком на текући рачуни овлашћеног шпедитера Наручиоца, Транспортшпед д.о.о. Београд.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

Понуђач се обавезује да испоручи добра која су предмет набавке и која испуњавају све понуђене карактеристике достављене у понуди.

Прелазак својине и ризика на испорученом добру које се испоручуе по овој јавној набавци, са Понуђача на Наручиоца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добра на локацији Наручиоца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметног добра до места испоруке пада на терет Понуђача.

У случају да Понуђач не изврши испоруку добра у уговореном року, Наручилац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције у целости, као и право на раскид Уговора.

- Квантитативни и квалитативни пријем добара

Квантитативни пријем

Квантитативни преглед извшиће комисија на дан испоруке Добара.

Понуђач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 4 (совима: четири) радна дана пре планираног датума испоруке.

Наручилац се  обавезује да по приспећу Добара у место складиштења, без одлагања изврши квантитативни пријем, о чему ће се обострано усагласити и потписати Записник о квантитативном пријему добара и извршити проверу:

- да ли је испоручена уговорена количина;

- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању;

- да ли су добра без видљивог оштећења;

- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација и то:

1. Каталог испоручене опреме,

2. Корисничко упутство за испоручену опрему,

3. Фабрички атест за испоручену опрему,

4. За свако возило комплетна документација која се односи на хомологацију, која је неопходна за регистрацију возила.

Квантитативни пријем Добара врши се комисијски, у присуству овлашћених представника обеју страна.

У случају да дође до одступања од уговореног, Понуђач се обавезује да ће одмах, а најкасније с првом наредном испоруком или до краја уговореног рока испоруке за последњу траншу уколико је испорука сукцесивна, испоручити Добра, односно количину која није испоручена или је погрешно испоручена или оштећена током транспорта, саобразно уговореном квалитету и количини, бесплатно, на паритету истоварно место  у складиште Наручиоца / DАP истоварно место  у складиште Наручиоца (INCOTERMS 2010) [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је домаћи или страни Понуђач], при чему преузима и плаћање свих трошкова, као и обавезу да ће за такву испоруку обештетити Наручиоца за све друге трошкове које је због тога имало, у противном ће се сматрати да испорука није извршена.

У случају неслагања Наручиоца и Понуђача о битним елементима испоруке, контролу извршене испоруке извршиће правно лице које је за тај посао регистровано и о томе сачинити свој записник. Трошкове ове контроле сноси Понуђач.

Квалитативни пријем

Наручилац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке Добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог Добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (словима: осам) дана.

Наручилац може одложити утврђивање квалитета испорученог Добра док му Понуђач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Понуђача да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испоручених Добара не одговара уговореном,

Наручилац је обавезан да понуђачу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог Добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручена Добра имају неки скривени недостатак, Наручилац је обавезан да понуђачу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Понуђач је обавезан да у року од 7 (словима: седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Наручиоца о исходу рекламације.

Наручилац који је понуђачу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету Добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Понуђача:

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на Добрима отклоњиве, или

- да му испоручи нове количине Добара без недостатака о свом трошку и да испоручена  Добра са недостацима о свом трошку преузме или

- да одбије пријем Добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Наручилац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Понуђач одговара Наручиоцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученим Добрима, претрпео на другим својим Добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Понуђач је одговоран за све недостатке и оштећења на Добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Наручиоца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају неслагања Понуђача са извршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке Добра извршиће независно правно лице које је за тај посао регистровано, одобрено од стране Понуђача и Наручиоца. Одлука независног правног лица биће коначна.

Одлука независног правног лица за контролу ни у ком случају не ослобађа Понуђача од његових обавеза и одговорности из овог Уговора.

Трошкове контроле из става 1. овог члана сноси Понуђач.

Сматраће се да је квантитативни и квалитативни пријем извршен потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача.

- Гарантни рок

Гарантни рок за испоручена добра је минимум 12 (словима: дванаест) месеци од дана испоруке и обострано потписаног Записника о квалитативно и квантитативном пријему добра без примедбе.

Понуђач гарантује за квалитет и понуђене параметре испорученог добра.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Рок за одзив и извршење дијагностике је максимално 10 (словима: десет) дана, од писменог позива наручиоца.

Рок за отклањање недостатака је максимално 30 (словима: тридесет) дана од писменог позива наручиоца.

У случају да није могуће отклонити квар/недостатак у року од 30 (словима: тридесет) дана због комплексности квара, што ће овлашћена лица Наручиоца за контролу и праћење реализације уговора записнички констатовати, у том случају се  мора ангажовати овлашћени сервис произвођача мерних кола или Произвођач, и у том случају рок за отклањање квара је максимално 90 (словима: деведест) дана од констатовања квара који није могуће отклонити без стручности Произвођача или овлашћеног сервиса од стране произвођача мерних кола.

Трошкови замене, односно поправке и транспорта (транспорт до фабрике, увозне и извозне таксе са шпедитерским услугама, осигурање до места испоруке и све остале зависне трошкове) сноси понуђач. У том случају се продужава гарантни период за период колико су добра била ван функције.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА (односе се на обе партије) |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр 4.) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Услов: (односи се на партију 1) Финансијски капацитет Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом ако: - је у претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио пословни приход у мининималном износу од 125.000.000,00 динара; Услов: (односи се на партију 2) Финансијски капацитет Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом ако: - је у претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио пословни приход у мининималном износу од 125.000.000,00 динара; Доказ: (односи се на обе партије) Докази финансијског капацитета: - Биланс успеха оверен и потписан од стране овлашћеног лица или извештај о бонитету за претходне 3 (словима: три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) издат од Агенције за привредне регистре; односно страни понуђачи: - Биланс успеха за претходне 3 (словима: три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.); Напомена: Захтевани финансијски капацитет је минимум који је неопходан да би Наручилац обезбедио сигурност за реализацију набавке. |
| 6. | Услов: (односи се на Партију 1) Пословни капацитет: Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако је: - у претходне 3 (словима: три) године пре дана објављивања Позива за подношење понудана Порталу јавних набавки испоручио добра која су предмет јавне набавке у укупној вредности од минимум 80.000.000,00 динара без ПДВ, кумулативно. За наручиоца су прихватљиве и Потврде о извршеним испорукама у којима вредност није изражена у динарима, у ком случају се прерачунавање врши према вредности званичног средњег курса динара према курсној листи Народне банке Србије, формираној на дан закључења уговора. Да би се услуге сматрале референтним, потребно је да су успешно извршене. Услов: (односи се на Партију 2) Пословни капацитет: Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако је: - у претходне 3 (словима: три) године пре дана објављивања Позива за подношење понудана Порталу јавних набавки испоручио добра која су предмет јавне набавке у укупној вредности од минимум 35.000.000,00 динара без ПДВ, кумулативно. За наручиоца су прихватљиве и Потврде о извршеним испорукама у којима вредност није изражена у динарима, у ком случају се прерачунавање врши према вредности званичног средњег курса динара према курсној листи Народне банке Србије, формираној на дан закључења уговора. Да би се услуге сматрале референтним, потребно је да су успешно извршене. Докази (односи се на обе партије): - Референтна листа (Образац 5) - Потврда о извршеним испорукама (Образац 6) - Фотокопије рачуна; Напомена: Захтевани пословни капацитет је неопходан јер се у набавци ради о врло софистицираној мерној опреми, процењене вредности за прву и другу партију су вредности које гарантују да понуђач опреме је већ испоручивао захтевану мерну опрему или њој сличну у траженим вредностима. |
| 7. | Услови (односе се на партију 1): Кадровски капацитет: За испуњеност овог услова понуђач мора да има у сталном радном односу или ангажоване по неком другом основу радног ангажовања,у складу са чл. 197.- 202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) најмање 3 (словима: три) извршиоца и то: - минимум 1 (словима: једног) дипломираног инжењера електротехнике, - минимум 1 (словима: једног) дипломираног инжењера машинства, - мимимум 1 (словима: једног) електротехничара. Услови (односе се на партију 2): Кадровски капацитет: За испуњеност овог услова понуђач мора да има у сталном радном односу или ангажоване по неком другом основу радног ангажовања, у складу са чл. 197.- 202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) - минимум 1 (словима: једног) дипломираног инжењера електротехнике Докази (односе се на Партију 1 и Партију 2) - Фотокопија одговарајућих појединачних образаца М или М3А којим се потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослене са пуним радним временом или други доказ о радном ангажовању по другом основу, сагласно чл. 197.-202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); - Дипломе о стеченом образовању. Напомена: Захтевани кадровски капацитет је неопходан јер: у првој партији има и механичких склопова из тог разлога је захтеван услов и за једног машинског инжињера, а електроинжењер се подразумева у обе партије. Неопходно је да испоручилац опреме има у свом саставу стручна лица која су способна да комуницирају о добрима из предметне набавке. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА (Односи се на обе партије)

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ за обе партије.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

Приликом упоређивања понуда, у случају када понуду дају домаћи понуђачи на паритету FCO истоварно место  у складиште Наручиоца и страни понуђачи на паритету DАP истоварно место  у складиште Наручиоца (Incoterms 2010), цена дата на DАР паритету ће бити увећана за припадајуће зависне трошкове увоза (припадајућа царина, провизија шпедитера и остале процењене трошкове увоза), а на основу калкулације овлашћеног  шпедитера именованог од стране Наручиоца, у свему према елементима дефинисаним у Прилогу 3. конкурсне документације – калкулација зависних трошкова увоза. Калкулација зависних трошкова може се мењати у зависности од примењених царинских стопа, што ће бити документовано понудом шпедитера.

Страни понуђач се обавезује да уз понуду достави и изјаву у слободној форми да ли ће за робу доставити образац EUR 1, ради одређивања царинске стопе дефинисане у калкулацији зависних трошкова из Прилога 3. конкурсне документације.

Изабрани страни понуђач  ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1.

Уколико изабрани страни понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да плати припадајуће зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати, директном дознаком на текући рачуни овлашћеног шпедитера наручиоца, Транспортшпед д.о.о. Београд.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача, који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача, који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла

Сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла,  доказ о домаћем пореклу добара, која се нуде у поступку јавне набавке, издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са прописима којима се уређује царински систем и доставља се уз понуду понуђача.

Предност дата за понуђаче, који нуде добра домаћег порекла (члан 86.  став  4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за понуђаче, који нуде добра домаћег порекла (члан 86. Став 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

  - Резервни критеријум (односи се на обе партије)

Напомена: Уколико две или више понуда имају једнаку укупну понуђену цену која је и најнижа, набавка ће бити  додељена оном понуђачу који понуди дужи гарантни рок.

Ако двe или више понуде имају исту  најнижу укупну понуђену цену, као и исти гарантни рок, понуђач коме ће бити додељен уговор, биће изабран жребом.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно. На посебним папирима, који су исте величине и боје, наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у провидну кутију, одакле ће представник Комисије извући само један папир. понуђачу, чији назив буде на извученом папиру, биће додељен уговор  о јавној набавци.

Записник о  извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о  извлачењу путем жреба понуђачима који нису присутни на извлачењу.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

(односи се на обе партије)

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница...), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – „Мерна кола и мерни инструменти“ Партија број _____(уписује се број партије), јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

У случају заједничке понуде групе понуђача, све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача, који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75.и 76.Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде (Образац 1 Конкурсне документације)

Образац Структура цене (Образац 2 Конкурсне документације)

Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона (Образац 1 Конкурсне документације)

Изјава о независној понуди (Образац 3 Конкурсне документације)

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона (Образац 4 Конкурсне документације)

Овлашћење за потписника понуде (у случају да не потписује законски заступник)

Потписан и печатом оверен „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. Конкурсне документације

обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

Каталози понуђених добара или изјава са наведеном адресом web странице где се може утврдити да понуђена добра задовољавају захтеване техничке карактеристике.

Споразум о заједничкој понуди  (Образац 7 Конкурсне документације) – доставља се у случају заједничке понуде

Изјава у слободној форми да ли ће за робу доставити образац EUR 1 (важи за стране понуђаче)

Средства финансијског обезбеђења  за озбиљност понуде

- Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, и оверене печатом пријема у писарници наручиоца, Београд, Балканска 13 најкасније, у складу са Позивом за подношење понуда, објављеним на Порталу јавних набавки,

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у Позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13 спрат II, у складу са Позивом за подношење понуда.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 (словима:три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуда за јавну набавку добара  „Мерна кола и мерни инструменти“ Партија број _____(уписује се број партије), јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

У случају измене или допуне достављене понуде, наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуда за јавну набавку добара“ „Мерна кола и мерни инструменти“ Партија број _____(уписује се број партије), јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

  - Партије

Набавка је обликована у две посебне партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.

Понуде се могу поднети за обе или само за одређене(у), партије(у), али обавезно у одвојеним ковертама са свим траженим доказима предвиђеним Конкурсном документацијом и са назнаком на коју партију се односе.

Понуде које не обухвате целокупну набавку у оквиру једне партије биће одбијене као неприхватљиве.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона) понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динаримa (РСД) или еурима (ЕУР) без пореза на додату вредност.

Понуђач може цену исказати у динарима или eврима.

Упоређивање понуда које су изражене у динарима са понудама израженим у еурима, извршиће се прерачуном понуде изражене у еврима у динаре према средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

У понуђену цену страног понуђача биће урачунате и царинске дажбине.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове реализације предмета набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цена је фиксна за цео уговорени период.

  - Рок  и место испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да комплетну испоруку добара за Партију  1 изврши у року који не може бити дужи од 12 (словима: дванаест) месеци  од дана ступања уговора на снагу.

Изабрани понуђач је обавезан да  комплетну испоруку добара за Партију 2 изврши у року који не може бити дужи од 14 (словима: четрнаест) месеци  од дана ступања уговора на снагу.

За обе партије је могућа је сукцесивна испорука добара.

Испорука добара и за Партију 1 и Партију 2 ће се вршити на паритету истоварно место  у складиште Наручиоца, са урачунатим зависним трошковима, a за стране понуђаче DАP истоварно место  у складиште Наручиоца (Incoterms 2010).

Понуђачи који нуде добра на паритету DАP истоварно место  у складиште Наручиоца (Incoterms 2010) дужни су да уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР 1.

Понуђач ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1.

Уколико Понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати,  директном дознаком на текући рачуни овлашћеног шпедитера Наручиоца, Транспортшпед д.о.о. Београд.

Место испоруке добара за обе партије  је локација трафостанице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд.

  - Гарантни рок

Гарантни рок за испоручена добра је исти за обе партије и не може бити краћи од 12 (словима: дванаест) месеци од дана испоруке и обострано потписаног Записника о квантитативном  и квалитативном пријему добра без примедби.

Понуђач гарантује за квалитет и понуђене параметре испорученог добра.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Рок за одзив и извршење дијагностике је максимално 10 (словима: десет) дана, од писменог позива наручиоца.

Рок за отклањање недостатака је максимално 30 (словима: тридесет) дана од писменог позива наручиоца.

У случају да није могуће отклонити квар/недостатак у року од 30 (словима: тридесет) дана због комплексности квара, што ће овлашћена лица Наручиоца за контролу и праћење реализације уговора записнички констатовати, и  када се  мора ангажовати овлашћени сервис произвођача или сам Произвођач мерних кола, рок за отклањање квара је максимално 90 (словима: деведест) дана од констатовања квара који није могуће отклонити без стручности Произвођача или овлашћеног сервиса од стране произвођача мерних кола.

Трошкови замене, односно поправке и транспорта (транспорт до фабрике, увозне и извозне таксе са шпедитерским услугама, осигурање до места испоруке и све остале зависне трошкове) сноси понуђач. У том случају се продужава гарантни период за период колико су добра била ван функције.

6.14 Начин и услови плаћања (за обе партије)

Плаћање цене за испоручену количину добара, Наручилац  ће вршити сукцесивно, након испоруке добара, на рачун понуђача, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара без примедби  од стране Наручиоца и понуђача.

Ако понуђач понуди други начин плаћања, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико буде изабрана понуда домаћег понуђача чија је цена исказана у динарима, плаћање ће бити извршено у динарима.

Уколико буде изабрана понуда домаћег понуђача чија је цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на укупан износ накнаде (са ПДВ-ом). Понуђач је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

Уколико буде избарана понуда страног понуђача чија је цена исказана у еврима, плаћање ће се извршити дознаком у еврима.

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  Масарикова 1-3, 11000 Београд, са обавезним прилозима: отпремницом која представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз рачун на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца које је примило предметна добра и Записником о квантитативном и квалитативном пријему добара без примедби потписаним од стране овлашћених представника Наручиоца и понуђача.

У испостављеном рачуну и отпремници, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења (односи се на обе партије)

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), испуњење својих уговорних обавеза, као и испуњење својих обавеза у гарантном року.

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач који подноси понуду за партију 1 и партију 2 средство финансијског обезбеђења  доставља за сваку партију посебно.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% вредности понудe, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци или

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије, са местом рада арбитраже у Београду.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

На ову  банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.

У року од 10 дана од закључења Уговора;

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора , а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, а пре извршења, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности Уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије, са местом рада арбитраже у Београду.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

На ову  банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

У  тренутку потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара

Банкарску гаранцију за  отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач се обавезује да, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна,без права на приговор и платива на први позив, издата у висини од 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 (словима: тридесет) календарских дана дужим од истека гарантног рока.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку потписивања првог Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

На ову  банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Достављање средстава финансијског обезбеђења:

Средства финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде достављају се као саставни део понуде и гласе на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13.

Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласе на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13,  и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електопривреда Србије“, Београд, Балканска 13 са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН број ЈН/1000/0517/2018, Партија број _____(уписује се број партије).

Средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13,  и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електопривреда Србије,  Масарикова  број 1-3, Београд са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН број ЈН/1000/0517/2018, Партија број _____ (уписује се број партије.)

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације), и важећим позитивноправним прописима.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/1000/0517/2018

или електронским путем на е-mail адресу: mira.paljic@eps.rs.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (словима: двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Сектор за набавке и коморцијалне послове, са назнаком Захтев за заштиту права за јавну набавку  добара „Мерна кола и мерни инструменти“, Партија број _____(уписује се назив и  број партије), јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: mira,paljic @eps.rs

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (словима: седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима: десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 100005172018, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, јн. бр. ЈН/1000/0517/2018, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

- 250.000 динара ако се Захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда,

- 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона  је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

6.28. Измене уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У наведеним случаjевима наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај

  - Закључивање и ступање на снагу уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (словима: осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (словима: десет)  дана од дана закључења уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише, наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем и наплатити банкарску гаранцију за озбиљност понуда понуђачу који је одбио да потпише уговор или уговор не потпише.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке добaра, „Мерна кола и мерни инструменти“, Партија број 1 - Мерна кола за локацију кварова на кабловским водовима и припадајући уређаји, јавна набавка број ЈН/10000/517/2018

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА ДОБАРА дин. / € без ПДВ |
| --- | --- |
| Набавка добара „Мерна кола и мерни инструменти“, Партија број 1, јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно, након испоруке добара, на рачун понуђача, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара без примедби од стране Наручиоца и понуђача. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: Изабрани понуђач је обавезан да комплетну испоруку добара изврши у року, који не може бити дужи од 12 (словима: дванаест) месеци од дана ступања уговора на снагу. Могућа је сукцесивна испорука добара | у року од ____(словима:_________________) месеци од дана ступања уговора на снагу |
| ПАРИТЕТ И МЕСТО ИСПОРУКЕ: Испорука добара ће се вршити на паритету истоварно место у складиште Наручиоца, a за стране понуђаче DАP истоварно место у складиште Наручиоца (INCOTERMS 2010) Место испоруке је локација трафостанице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд. . | (уписати паритет) Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок је минимум 12 (словима: дванаест) месеци од дана испоруке и обостраног потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добра без примедбе | ____(словима:___________________) месеци од дана испоруке и обостраног потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добра без примедбе |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, паритет и место испоруке,гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља)

-  Понуђачи могу цену исказати у еврима, а за потребе оцењивања понуда иста ће бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 2

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке добaра, „Мерна кола и мерни инструменти“, Партија број 2 - Покретно испитна мерна лабораторија за испитивање и мерење струјних, напонских и енергетских трансформатора са припадајућим уређајима,  јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА ДОБАРА дин. / € без ПДВ |
| --- | --- |
| Набавка добара „Мерна кола и мерни инструменти“, Партија број 2, јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно, након испоруке добара, на рачун понуђача, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара без примедби од стране Наручиоца и понуђача. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року, који не може бити дужи од 14 (словима: четрнаест) месеци од дана ступања уговора на снагу. Могућа је сукцесивна испорука добара. | у року од ____(словима:_________________) месеци од дана ступања уговора на снагу |
| ПАРИТЕТ И МЕСТО ИСПОРУКЕ: Испорука добара ће се вршити на паритету истоварно место у складиште Наручиоца, a за стране понуђаче DАP истоварно место у складиште Наручиоца (INCOTERMS 2010) Место испоруке је локација трафостанице Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд. | (уписати паритет) Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок је минимум 12 (словима: дванаест) месеци од дана испоруке и обостраног потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добра без примедбе | ____(словима:___________________) месеци од дана испоруке и обостраног потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добра без примедбе |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, паритет и место испоруке,гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља)-  - Понуђачи могу цену исказати у еврима, а за потребе оцењивања понуда иста ће бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда

ОБРАЗАЦ 2.1.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1

| р.б. | Назив добара | Количина (ком) | Jед. цена без ПДВ (RSD/EUR) | Jед. цена са ПДВ (RSD/EUR) | Укупно цена без ПДВ (RSD/EUR) | ПДВ (RSD /EUR) | Укупно цена са ПДВ (RSD/EUR) | Назив Произвођача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | трофазно мерно возило | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | уређај за микролокацију кварова | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | уређаја за селекцију каблова | 5 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 2.2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 2

| р.б. | Назив добара | Количина (ком) | Jед. цена без ПДВ (RSD/EUR) | Jед. цена са ПДВ (RSD/EUR) | Укупно цена без ПДВ (RSD/EUR) | ПДВ (RSD /EUR) | Укупно цена са ПДВ (RSD/EUR) | Назив Произвођача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | мерна кола за испитивање трансформатора | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | мобилна ВН станица (возило) за струјно испитивање релејне заштите | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | специјално возило за испитивање елемената СН мреже за аутоматизацију | 2 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1 и 2

Понуђач треба да попуни образац структуре цене. на следећи начин:

- -у колони  под редним бројем 4 – уписати јединичну цена без ПДВ

-у колони  под редним бројем 5 – уписати јединичну цена са ПДВ

-у колони  под редним бројем 6 – уписати укупну цену без ПДВ (формира се множењем колоне 3 - количина и колоне 4 јединична цена без ПД);

- у колони  под редним бројем 7 – уписати износ ПДВ;

-у колони  под редним бројем 8 – уписати укупну цену са ПДВ  (формира се множењем колоне 3 -  количина и колоне 5 - јединична цена са ПДВ).

- у колони под редним бројем 9– уписати назив произвођача добара која се нуде

Напомена:

Понуђачи могу цену исказати у еврима, а за потребе оцењивања понуда иста ће бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку добара „Мерна кола и мерни инструменти“ Партија број _____(уписује се број партије), јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018, наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ___________. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона, уговор о јавној набавци бити ништав.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку добара, „Мерна кола и мерни инструменти“ Партија број _____(уписује се број партије), јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018 поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ ИСПОРУКА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

|  | Референтни наручилац односно корисник | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Период реализације уговора од ____ до ____ | Вредност испоручених добара без ПДВ Дин/ЕUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност испоручених добара без ПДВ Дин/ЕUR |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

- Наручилац задржава право да провери референце сходно члану 93. став 1. ЗЈН.

- Уколико је испоруку добара за коју се издаје Потврда, Понуђач извршио као учесник групе у заједничкој понуди или подизвођач, у Потврди се наводи и укупна вредност извршене испоруке добара и вредност испоруке добара коју је извршио Понуђач за кога се издаје Потврда.

- Ако вредност уговора није у динарима, за прерачунавање у динаре се користи средњи курс Народне Банке Србије на дан закључења уговора

ОБРАЗАЦ 6

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац односно крајњи корисник__________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:     _______________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је ______________________________

(навести назив седиште  понуђача)

Самостално/ као члан групе понуђача/ као подизвођач (непотребно прецртати или избрисати)

за наше потребе испоручио: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Укупна вредност испоручених добара  износи __________динара без ПДВ, од чега је наведени понуђач успешно испоручио добра у вредности од _____________ динара без ПДВ

| Датум закључења уговора | Период реализације уговора од ____ до ____ | Вредност уговора без ПДВ | УКУПНА Вредност испоручених добара без ПДВ Дин/EUR | Вредност испоручених добара од стране понуђача за кога се издаје Потврда |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке добара „Мерна кола и мерни инструменти“ Партија број _____(уписује се број партије), јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује.

| Датум: |  | Наручилац: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

- Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

- Наручилац задржава право да провери референце сходно члану 93. став 1. ЗЈН.

- Уколико је испоруку добара за коју се издаје Потврда, Понуђач извршио као учесник групе у заједничкој понуди или подизвођач, у Потврди се наводи и укупна вредност извршене испоруке добара и вредност испоруке добара коју је извршио Понуђач за кога се издаје Потврда.

- Ако вредност уговора није у динарима, за прерачунавање у динаре се користи средњи курс Народне Банке Србије на дан закључења уговора

ОБРАЗАЦ 7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара „Мерна кола и мерни инструменти“ Партија број _____(уписује се број партије), јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018“,

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), (даље: Закон), члана,  2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара/EUR |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара/EUR |
| ПДВ | __________ динара/EUR |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара/EUR |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона.

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1.

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

___________

ПРИЛОГ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПОРУЦИ

У складу са чланом 5. Уговора број ____________ датум _________  године,  обавештавамо вас о следећој испоруци.

- Врста робе			_____________________

- Датум отпреме  	 	_____________________

- Превозно средство 		_____________________

- Регистарски број  	 	_____________________

- Количина	 		_____________________

- Датум приспећа  		______________________

- Mесто складиштења		______________________

______________________________

Потпис Понуђача

ПРИЛОГ 3

8. МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци за Партију 1 и Партију 2. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

НАРУЧИЛАЦ:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13, Banca Intesа, а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

ПОНУЂАЧ:

2._________________ ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун _________________код банке, кога заступа законски заступник __________________, _____________, (у даљем тексту: Понуђач)

док су чланови групе:

_________________  ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун _________________код банке, кога заступа __________________, _____________, (као члан групе понуђача), [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде]

__________  ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун _________________код банке, кога заступа __________________, _____________, (у даљем тексту: [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде]

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

Мерна кола и мерни инструменти

Партија бр.____ __________________________________

(уписати број и назив партије)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац (у даљем тексту: Наручилац) спровео отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) за јавну набавку добара „Мерна кола и мерни инструменти“, Партија ____ - ____________________________,[напомена: уписати број и назив партије] јавна набавка број ЈН/1000/0517/2018;

- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана ______ године, као и на интернет страници  Наручиоца;

- да Понуда понуђача (у даљем тексту: Понуђач) у отвореном поступку за ЈН број  ЈН/1000/0517/2018, Партија ___,[напомена: уписати број партије] која је заведена код Наручиоца под ЈП ЕПС  бројем ______ од _____.2019. године у потпуности одговара захтеву Наручиоца из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији;

- да је Наручилац, на основу Понуде Понуђача  и Одлуке о додели Уговора број ____од ___. године изабрао Понуђача за реализацију испоруке добара, јавна набавка број  ЈН/1000/0517/2018, Партија ____ - ____________________________,[напомена: уписати број и назив партије].

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет  овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је купопродаја добара: ___________________________[напомена: уписати назив партије за коју се подноси понуда]  (у даљем тексту: Добра).

Понуђач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи Добра из става 1. овог члана у уговореном року, у свему према Конкурсној документацији за јавну набавку број ЈН/1000/0517/2018 за Партију__, Понуди Понуђача број _______ од _____године,  Обрасцу структуре цене и Техничкој спецификацији, који као Прилог бр. 1, Прилог бр.2, Прилог бр. 3 и Прилог 4 чине саставни део овог Уговора.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена Добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ (словима: ________________________) RSD/ЕUR, без пореза на додату вредност. [напомена: уписати: динара или евра]

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

Цена добра из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено  у месту складиште Наручиоца/ DАP складиште Наручиоца (INCOTERMS 2010), [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је домаћи или страни Понуђач], и обухвата све трошкове које има Понуђач у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Јединичне цене дефинисане су у Обрасцу структуре цене, која чини саставни део овог Уговора (Прилог 3), и  утврђене су на паритету испоручено  у месту складиште Наручиоца/ DАP складиште Наручиоца (INCOTERMS 2010), [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је домаћи или страни Понуђач].

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет Уговора и који су одређени Конкурсном документацијом .

У цену  Добара урачунат је и превоз доставним возилом, испорука, као и трошкови заштитних средстава потребних за спречавање, оштећења или губитак уговорених Добара, прибављање потребних дозвола, које могу бити захтеване од стране надлежних органа, везано за испоруку Добара, која су предмет овог Уговора.

Цена је фиксна за цео период важења Уговора.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА И ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Плаћање цене за испоручену количину Добара из члана 1. овог Уговора,  Наручилац ће вршити  сукцесивно, након испоруке Добара,  на текући рачун Понуђача, у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу Записника о квантитативном и квалитативном пријему Добара (без примедби), потписаног од стране овлашћених  представника Наручиоца и Понуђача.

Понуђач се обавезује да, по извршеној испоруци Добара из члана 1. овог Уговора, испостави оригинал рачун Купцу,  у року од 3 (словима: три) дана, од дана извршене испоруке. Рачун се испоставља на основу потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему Добара (без примедби) од стране Наручиоца и Понуђача.

Плаћање уговорене цене Наручилац ће извршити у динарима или еврима према инструкцијама датим у рачуну, на рачун Понуђача.

Домаћи Понуђач рачуне ће испостављати у динарима. Уколико је уговорена цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на укупан износ накнаде (са ПДВ-ом). Понуђач је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

Страном Продавцу, плаћање ће се извршити дознаком у еврима.

[напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је Понуђач домаћи или страни, од статуса чланова групе понуђача, као и од начина на који је уређено плаћање Споразумом о заједничком наступању]

Рачун мора да гласи на Kупца, Балканска 13,  11000 Београд, ПИБ 103920327, а  доставља се на адресу: ЈП Елeктрoпривреда Србиje, Бeoгрaд, Улица Масарикова број 1-3, 11000 Београд. Уз рачун на коме се обавезно наводи број уговора по коме су испоручена добра, Понуђач је обавезан да достави: отпремницу која представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз рачун на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца које је примило предметна добра и Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара без примедби потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача.

У испостављеном рачуну и отпремници, Понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из Конкурсне документације и прихваћене Понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Понуђач може испоруку Добара  из члана 1 овог Уговора вршити сукцесивно, с тим што се обавезује да комплетну испоруку Добара  из члана 1. овог Уговора изврши у року од ______ месеци од дана ступања овог Уговора на снагу, на паритету испоручено у  истоварно место  у складиште Наручиоца/ DАP испоручено у  истоварно место  у складиште Наручиоца (INCOTERMS 2010) [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је домаћи или страни Понуђач].

Место испоруке је на адреси Наручиоца на локацији: Трафостаница Нови Београд 1, Отона Жупанчића 2, Нови Београд

Прелазак својине и ризика на испорученим Добрима која се испоручују по овом Уговору, са Понуђача на Наручиоца прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум квантитативног и квалитативног пријема добара у складиште Наручиоца.

Понуђач ће за све испоруке добара, као и за ону робу која се директно шаље Купцу прибавити о свом трошку сертификат о пореклу EUR 1.

Уколико Понуђач не прибави горе наведени сертификат EUR 1, дужан је да плати припадајуће зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати, директном дознаком на текући рачун овлашћеног шпедитера Наручиоца, Транспортшпед д.о.о. Београд.

Понуђач се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку Добра организује тако да се пријем Добара у складиште Наручиоца  врши у свему у складу са инструкцијама и захтевима Наручиоца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметног Добра до места испоруке пада на терет Понуђача.

У случају да Понуђач не изврши испоруку Добара у уговореном року Наручилац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранцију за добро извршење посла, као и право на раскид Уговора.

Члан 5.

Понуђач је дужан да достави Обавештење о испоруци, које као Прилог број  5. чини саставни део овог Уговора, Купцу и потврди му време испоруке факсом или e-mail, најмање најмање 4 (словима: четири) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења.

Члан 6.

Понуђач је дужан да испоручи Добра из члана 1. овог Уговора у складу са Понудом, чији квалитет одговара техничким захтевима, законским прописима и стандардима Републике Србије.

Испоруку Добара из члана 1. овог Уговора, обавезно прати:

- Оригинал рачун за вредност испоручене робе у 3 (словима: три) примерка,

- Отпремни документ (отпремница/CMR, који садржи количину и датум утовара, потписан од стране Понуђача;

- Каталог испоручених Добара,

- Корисничко упутство за испоручена Добра,

- Фабрички атест за испоручена Добра,

- За свако возило комплетна документација која се односи на хомологацију, која је неопходна за регистрацију возила;

Уколико испоруку не прати све наведено из става 2. овог члана, испорука се не може сматрати уредно извршеном.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квантитативни пријем

Квантитативни преглед извшиће комисија на дан испоруке Добара из члана 1. овог Уговора.

Понуђач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 4 (совима: четири) радна дана пре планираног датума испоруке.

Наручилац се  обавезује да по приспећу Добара у место складиштења, без одлагања изврши квантитативни пријем, о чему ће се обострано усагласити и потписати Записник о квантитативном пријему добара и извршити проверу:

- да ли је испоручена уговорена количина;

- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању;

- да ли су добра без видљивог оштећења;

- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација и то:

1. Каталог испоручене опреме,

2. Корисничко упутство за испоручену опрему,

3. Фабрички атест за испоручену опрему,

4. За свако возило комплетна документација која се односи на хомологацију, која је неопходна за регистрацију возила.

Квантитативни пријем Добара врши се комисијски, у присуству овлашћених представника Уговорних страна.

У случају да дође до одступања од уговореног, Понуђач се обавезује да ће одмах, а најкасније с првом наредном испоруком или до краја уговореног рока испоруке за последњу траншу уколико је испорука сукцесивна, испоручити Добра, односно количину која није испоручена или је погрешно испоручена или оштећена током транспорта, саобразно уговореном квалитету и количини, бесплатно, на паритету истоварно место  у складиште Наручиоца / DАP истоварно место  у складиште Наручиоца (INCOTERMS 2010) [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је домаћи или страни Понуђач], при чему преузима и плаћање свих трошкова, као и обавезу да ће за такву испоруку обештетити Наручиоца за све друге трошкове које је због тога имало, у противном ће се сматрати да испорука није извршена.

У случају неслагања Наручиоца и Понуђача о битним елементима испоруке, контролу извршене испоруке извршиће правно лице које је за тај посао регистровано и о томе сачинити свој записник. Трошкове ове контроле сноси Понуђач.

Члан 8.

Квалитативни пријем

Наручилац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке Добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог Добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (словима: осам) дана.

Наручилац може одложити утврђивање квалитета испорученог Добра док му Понуђач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Понуђача да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испоручених Добара не одговара уговореном,

Наручилац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог Добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручена Добра имају неки скривени недостатак, Наручилац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Понуђач је обавезан да у року од 7 (словима: седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Наручиоца о исходу рекламације.

Наручилац који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету Добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Понуђача:

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на Добрима отклоњиве, или

- да му испоручи нове количине Добара без недостатака о свом трошку и да испоручена  Добра са недостацима о свом трошку преузме или

- да одбије пријем Добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Наручилац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Понуђач одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученим Добрима, претрпео на другим својим Добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Понуђач је одговоран за све недостатке и оштећења на Добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Наручиоца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

Члан 9.

У случају неслагања Понуђача са извршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке Добра извршиће независно правно лице које је за тај посао регистровано, одобрено од стране Понуђача и Наручиоца. Одлука независног правног лица биће коначна.

Одлука независног правног лица за контролу ни у ком случају не ослобађа Понуђача од његових обавеза и одговорности из овог Уговора.

Трошкове контроле из става 1. овог члана сноси Понуђач.

Сматраће се да је квантитативни и квалитативни пријем извршен потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Гарантни рок за испоручена Добра из члана 1. овог Уговора износи: ______ (словима:___) месеци од дана испоруке и обостраног потписивања Записника о квантитативном  и квалитативном пријему добра без примедбе.

Понуђач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на испорученим Добрима.

Рок за одзив и извршење дијагностике је максимално 10 (словима: десет) дана, од дана пријема писменог позива Наручиоца.

Рок за отклањање недостатака је максимално 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема писменог позива Наручиоца.

У случају да није могуће отклонити квар/недостатак у року од 30 (словима: тридесет) дана због комплексности квара, што ће овлашћена лица Наручиоца за контролу и праћење реализације Уговора записнички констатовати, када је потребно ангажовати овлашћени сервис произвођача Добара или  самог Произвођача Добара, у том случају рок за отклањање квара је максимално 90 (словима: деведест) дана од дана констатовања квара којег није могуће отклонити без стручности Произвођача или овлашћеног сервиса произвођача Добара.

Гарантни рок се продужава за време за које Добра, због недостатака, у гарантном року нису коришћена на начин за који су купљена и време проведено на отклањању недостатака на Добрима у гарантном року. На замењеним Добрима тече нови гарантни рок.

Сви трошкови који буду проузроковани, а везани су за отклањање недостатака на Добрима која  се испоручују у гарантном року, као што су трошкови замене, односно поправке и транспорта (транспорт до фабрике, увозне и извозне таксе са шпедитерским услугама, осигурање до места испоруке и све остале зависне трошкове) иду на терет Понуђача.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Члан 11.

Понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника Уговорних страна,  као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Купцу неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије, са местом рада арбитраже у Београду.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

На ову  банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Средства финансијског обезбеђења треба да буду у валути у којој је Понуда.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарнтном року

Члан 12.

Понуђач је обавезан да у тренутку  потписивања првог Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, преда Купцу као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив, издата у висини од 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 (словима: тридесет) календарских дана дужим од истека гарантног рока.

Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

На ову  банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 13.

Уколико Понуђач не испуни своје обавезе или не испоручи Добро у уговореном року, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност Добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 4. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених Добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности Добара, без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 45 (словима: четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема од стране Понуђача, рачуна  Наручиоца испостављеног по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (словима: двадесет) дана, Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Понуђача захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Под дејством више силе сматра се случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање испоруке Добара онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ниједан трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

У случају из претходног става овог члана Уговора Наручилац ће поступати у складу са чланом 115. Закона.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 15.

Понуђач је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Понуђача и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Понуђач је сагласан да Купцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Понуђача уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума пријема истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту добара на страни Понуђача.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 16.

Ако Понуђач не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или упркос писмене опомене Наручиоца, крши одредбе овог Уговора, Наручилац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Понуђач не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (словима: осам) дана по пријему писане опомене, Наручилац може у року од наредних 5 (словима: пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 17.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних страна, а ступа на снагу када Понуђач у складу са роком из члана 11. овог Уговора, достави средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 18.

Уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза.

Уколико Уговор није  раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно уговорене вредности из овог Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

Обавезе по овом Уговору које доспевају у наредној години, Наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена  у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Члан 19.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса Уговора у складу са прописима о јавним набавкама.

Наручилац може, након закључења Уговора, повећати обим предмета Уговора, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне цене Уговора из члана 2., при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а Закона.

Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У случају измене овог Уговора Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 21.

Овлашћени представници за праћење реализације овог Уговора су:

- за Наручиоца:___________________________________

- за Понуђача: ________________________________

Именовани су  дужани  да врши следеће послове:

•	праћење степена и динамике реализације Уговора;

•	праћење датума истека Уговора;

•	праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних

одступања.

•	потписују Записнике о квантитативном и квалитетном пријему.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије. У случају спора, меродавно право је право Републике Србије.

Члан 23.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорене стране.

Члан 24.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Наручилац може да дозволи, а Понуђач је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 25.

Понуђач је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора

Члан 26.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 27.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду (Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену њеног Правилника) [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Понуђач].

Члан 28.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 29.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1	Конкурсна документација; (напомена: у тексту Уговора биће

наведене интернет странице на којојима  је објаљена КД  )

Прилог број 2	Понуда број _____од_______2019.год.

Прилог број 3	Техничка спецификација;

Прилог број 4	Образац структуре цене из Понуде;

Прилог број 5  Обавештење о испоруци:

Прилог број 6  Споразум о заједничком наступању (напомена:биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде)

Прилог број 7	  Средства финансијског обезбеђења

Члан 30.

Овај Уговор се закључује у  6 (словима: шест) примерака од којих свака Уговорна страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Уговора.

НАРУЧИЛАЦ 	ПОНУЂАЧ

Јавно предузеће                                                                  Назив

„Електропривреда Србије“ Београд

___________________                                         _____________________

Милорад Грчић 					     Име и презиме

в.д. директора					          Функција